## 放射線業務作業従事者被曝限度
関連法規
規則2条：電離放射線
アルファ線，重陽子線，陽子線；β線，電子線；
中性子線；ガンマ線，Ｘ線 （紫外線は含まない）
規則3条：管理区域の明示 （装置を移動して使用する場合も設定）
・ 実効線量合計，3か月につき1.3mSvを超えるおそれのある区域を標識で明示．（装置内にしか管理区域の無い場合も標識要）
・ １cm線量当量で測定
・ 掲示項目：放射線測定器の装着注意，放射性物質取扱注意，事故の場合の応急措置等，放射線による労働者の健康障害防止に必要事項．
・ 事業者：実効線量合計１週間に１mSv以下にしなければならない．
・ 労働者区分「放射線業務従事者」「管理区域に一時的に立ち入る労働者」
規則4条：放射線業務作業従事者の被爆限度
事業者は管理区域において放射線業務従事者のうける実効線量が，
実効線量： 5年間 100mSvを超えない
１年間 50mSvを超えないようにしなければならない
（女性の場合： ３か月 5mSvを超えない）
規則6条：事業者は，
目の水晶体：１年間に150mSv
皮膚：１年間に500mSv を超えないようにしなければならない
規則７条：緊急作業時
当該緊急作業時に受ける線量は
実効線量：100mSv
目の水晶体：300mSv
皮膚：１Sv を超えないようにしなければならない
規則8条：被爆線量の測定
測定部位 男：胸部，女：腹部
＊その他に「最も被爆する部位」があるときは，そこと上記の2箇所
測定は１cm線量および70μm線量についておこなう．
(0.1mSvを超えないことが確認できるとき測定を行ったとみなせる）
規則9条：被爆線量測定結果の確認，記録（事業者）
・1日1mSvを超えるおそれのある労働者：測定結果を毎日確認
・3月毎，1年ごと，5年ごとの合計を記録．30年間保存
規則10条，11条：
・特定Ｘ線装置（波高値定格電圧 10kV以上のＸ線装置）は，照射筒または絞りを用いなければならない．
・ろ過板を用いなければならない（作業の性質上軟線利用の場合以外）
規則12条：間接撮影
・ 接触可能表面から10cmの空気カーマが一回1.0μGy以下
・ カーマ：物質１kgに生成される荷電粒子の運動エネルギー
規則13条：透視
・ 作業位置で発生停止できる設備
・ 定格管電流の2倍で回路を「自動」開放
・ Ｘ線管の焦点から１mの距離の空気カーマ率17.4μGy／h
・ （医療用：10cmの空気カーマ率150μGy／h）
規則14条：標識 区分に応じて
規則15条：放射線装置室
外部放射線による１cm線量当量率が20μSv／hを超えない遮蔽がある場合を除く．
規則17条：警報装置
以下の場合は「自動警報」が必要
放射線装置室で使用するとき，管電圧150kVを超えるＸ線装置，370GBqを超える放射性物質装置（放射線装置室外使用の場合は能力によらず必要ない）
規則18条：立ち入り禁止
放射線装置室以外の場所で使用するとき，焦点から５m以内（一週間１mSv以下をのぞく）を立ち入り禁止．
規則42条：退避
事業者は，事故が発生した時，15mSvを超えるおそれのある区域から労働者を退避させる．
規則43条：事故の報告
事業者は，労働基準監督署長に「速やか」に報告．
規則45条：事故に関する測定，記録（5年間保存）
・ 実効線量，目の水晶体および皮膚の等価線量
・ 事故日時，場所
・ 原因，状況
・ 放射線障害発生状況
・ 応急の措置
規則46条：Ｘ線作業主任者
管理区域ごとに選任する（2交代の場合は2人）
氏名及び職務は掲示し，関係者に徹底
規則47条：Ｘ線作業主任者の職務（1000kV以上のＸ線装置は除く）
・ 標識の点検
・ 照射筒，ろ過板の使用措置
・ 12条，13条の措置
・ 照射条件の決定
・ 遮蔽能力測定，自動警報の点検
・ 立ち入り禁止区域に人が居ないことの点検
・ 放射線測定器の装着位置の点検
規則49条：欠格事由 満18歳に満たないもの
規則54条：作業環境の線量当量率の測定
事業者，管理区域について1月以内ごとに1回測定．5年間保存．
（装置を固定，使用法・遮蔽に変更無，3.7GBq以下の場合，6月以内）
１cm線量当量率または１cm線量当量
結果は掲示し周知
規則56条：健康診断
常時従事者6か月以内ごとに1回（新規雇い入れ，配置換え時も実施）
被爆歴有無，（白血球数，白血球百分率，赤血球数，血色素量，ヘマトクリット値，白内障，皮膚）括弧内は医師により省略可
＊ 雇入，配置換時：白内障省略可．被爆歴有無は省略不可．
＊ 前年一年間５mSvを超えない場合，医師が必要と認めなければOK．
規則57条：健康診断結果の保存 30年間
規則58条：定期健康診断の結果報告 労働基準監督署長に遅滞なく届け出
労案法： 14日以内に選任
総括安全衛生管理者 事業場ごと選任
（業種により選任すべき事業場の人数に定めあり 100人以上）
衛生管理者 常時50人以上全業種
常時1000を超える場合少なくとも1人専任
産業医 常時50人以上
1000人以上使用また常時500人以上従事：専任必要
3000人以上使用 2人以上選任
衛生委員会 常時50人以上
労案法88条：計画の届け出等
事業者 放射線装置室等を設置した場合，工事開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出．（装置の更新，新規購入，部屋の改造も同様）
厚生大臣の定める算定の方法
HEE= 0.08Ha + 0.44Hb + 0.45Hc + 0.03Hm
実効線量 = 頭，頸 胸 腹 最大となるおそれ部位
http://castor.sci.hokudai.ac.jp/~watanabe/XrayWCtest/X4.html

## マ医大規程
聖マリアンナ医科大学
医 学 部
放射線障害予防規定
＝目次＝
第１章 | 総則
第２章 | 組織及び職務
第３章 | 放射線業務従事者
第４章 | 一時立入者
第５章 | 管理区域に立入りを許可された者の順守義務
第６章 | 放射性同位元素の購入、譲渡し及び譲受け
第７章 | 放射線業務
第８章 | 保管
第９章 | 廃棄
第１０章 | 運搬及び輸送
第１１章 | 測定
第１２章 | 健康診断
第１３章 | 教育及び訓練
第１４章 | 点検及び施設並びに行為基準の維持
第１５章 | 記帳
第１６章 | 危険時の措置
附則
第１章 総則
（目的）
第１条 この規定は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」及びその関連法令並びに「労働安全衛生法」及び「電離放射線障害防止規則」に基づき、聖マリアンナ医科大学（以下、本学という。）医学部又は本学附属研究所難病治療研究センターにおいて、第２条に規定する放射線又は放射性同位 元素等を、教育又は医学の基礎研究（以下、教育・研究という。）のために日常随時に従事する者、放射線又は放射性同位 元素等を用いる教育・研究に附随する業務に従事する者であって管理区域に立入る者、一時的に管理区域に立入る者及び教育・研究のための放射性同位 元素等の運搬に従事する者、における放射線障害の発生を防止し、これらの者及び公共の安全を確保し、もって教育・研究の推進に資することを目的とする。
（放射線及び放射性同位元素等）
第２条 この規定において、放射線とは、以下の各号にかかげる電磁波又は粒子線をいう。
（１）アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線。
（２）中性子線。
（３）ガンマ線及び特性エックス線（軌道電子捕獲に伴って発生する特性エ
ックス線に限る。）。
（４）１メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線。
（５）定格管電圧が１メガ電子ボルト未満のエックス線装置から放出される
エックス線。
２ この規定において、放射性同位元素等とは、「放射線を放出する同位元素の数量 等を定める件」第１条に定める放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの並びに「放射性医薬品製造規則」第１条第１項第１号に定める放射性医薬品を含むものとする。
（管理区域）
第３条 本学医学部における管理区域のうち、使用施設およびエックス線装置のための管理区域は以下の各号に定めるものとし別 図に示す。
（１）密封されていない放射性同位元素等の使用のための管理区域は、医学
部本館６階の第一管理区域および難病治療研究センター４階の第二管
理区域の２管理区域とする。
（２）エックス線装置のための管理区域。
（管理区域に立入ることの出来る者）
第４条 本学医学部における管理区域に立入ることの出来る者は、放射線業務従事者及び第２０条に定める一時的立入者に限る。
２ 廃棄施設の廃棄作業室への立入りについては、この規定第５０条に係るマニュアルにおいて定めるところによる。
第２章 組織及び職務
（管理組織）
第５条 本学医学部の管理区域における放射線障害その他の危険の発生の防止に関する管理組織は、放射線業務に直接携わる実務組織、放射線業務の遂行に関する諮問組織及び放射線取扱主任者から構成するものとする。
（管理組織図）
第６条 管理区域における放射線障害その他の危険の発生の防止に関する管理組織を、別 図１に示す。
（運営委員会）
第７条 本学医学部における放射線業務の遂行に関する諮問組織として、共通 放射能基礎医学研究施設運営委員会（以下、「運営委員会」という。）をおく。
２ 運営委員会は、本学医学部における放射線障害その他の危険の防止、放射性同位 元素等の使用施設等に係る施設基準及び行為基準の維持に関する点検、審議並びに第９条に定めるＲＩ連絡会より送付された事項についての審議を行なう。
３ 健康診断、教育訓練、施設基準及び行為基準の維持に関する点検等、法令上の重要な事項については、これを教授会に報告する。
４ 運営委員会は、必要に応じて開催するものとする。
５ 運営委員会は、放射線取扱主任者による意見具申を尊重しなければならない。
（運営委員会の構成）
第８条 運営委員会は、基礎医学系教授３人、臨床医学系教授３人、施設長および放射線取扱主任者をもって構成し、必要に応じて研究施設の教職員を出席させる。
２ 書記は研究施設の教職員のうちより、施設長の推薦により、運営委員会の議を経て指名されるものとする。
３ 運営委員会の議長は、教授の委員のうちより互選により選任するものとする。
４ 施設長は、運営委員会の司会を務めるものとする。
５ 運営委員会の事務局は、研究施設におく。
（ＲＩ連絡会）
第９条 運営委員会の下にＲＩ連絡会をおく。
２ ＲＩ連絡会は、本学医学部における放射線障害の発生の防止の安全の確保に関する日常業務の連絡および検討を行なうとともに、重要事項と認められるものは、運営委員会に送付する。
３ ＲＩ連絡会は、必要に応じ施設長の招集により開催する。
（ＲＩ連絡会の構成）
第１０条 ＲＩ連絡会は、研究施設の教職員全員をもって構成する。
２ 施設長は、ＲＩ連絡会の議長をつとめる。
３ ＲＩ連絡会の事務局は、研究施設におく。
（施設長）
第１１条 施設長は、放射線取扱主任者、作業環境測定士、研究施設の教職員及び第１７条に定める放射線安全管理者に適切な指示を与えるとともに、理事長、学長、教授会、運営委員会、産業医及び健康診断担当医と緊密な連絡を保ちつつ、本学医学部における放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保するための業務を総括管理するものとする。
２ 施設長は、以下の各号にかかげるマニュアル、様式及び基準等を定めるものとする。
（１）放射性有機廃液焼却炉の運転に関するマニュアル及び基準。
（２）放射性同位元素使用計画書その他の様式。
（３）放射性同位元素使用記録簿その他の帳簿の様式。
（４）日常点検、定期点検及び臨時点検に関するマニュアル及び基準。
（５）その他法令及びこの規定の実施に必要なマニュアル、様式及び基準等。
３ 施設長は、放射線取扱主任者による意見具申を尊重しなければならない。
（放射線取扱主任者）
第１２条 本学医学部に第一種放射線取扱主任者免状を所持する放射線取扱主任者（以下、「放射線取扱主任者」という。）をおく。
２ 放射線取扱主任者は、本学医学部における放射線障害の発生の防止に努めるとともに、第１４条に定める作業環境測定士及び第１７条に定める放射線安全管理者に適切な指示を与えるものとする。
３ 放射線取扱主任者は、前項の目的を達するために、以下の各号にかかげる職務を行なうものとする。
（１）放射性同位元素等の管理、健康診断、教育訓練、被ばく管理等に関す
る計画の策定及び推進並びに改善に関する監査。
（２）放射線障害予防規定の制定及び改廃に関する監査。
（３）放射線業務の安全の確保及び放射性同位元素等の使用施設等に係る施
設基準及び行為基準の維持のための施策又は設備用具の改善若しくは
点検、修理に関する監査。
（４）法令に基づく申請、届出、及び報告の審査。
（５）立入検査及び視察等の立合い。
（６）不測の状況又は危険時の措置若しくは事故等の原因調査への参画。
（７）施設長に対する意見の具申。
（８）放射性同位元素等の使用状況に関する監査。
（９）様式、帳簿及び書類等の監査。
（10）必要に応じて、運営委員会の開催の要請。
（11）前各号にかかげるもののほか、管理区域に立入る者及び公共の安全を
確保するために必要な措置に関すること。
（代理者）
第１３条 選任された放射線取扱主任者が、旅行、疾病その他の事由により、その職務を行なうことができない場合に、本学医学部において放射線業務を行なうときは、その期間中、本学教職員のうちより、第一種放射線取扱主任者免状を所持するものを代理者として施設長が推薦し、運営委員会委員長の承認を得て、選任された放射線取扱主任者の職務を代行させなければならない。
（作業環境測定士）
第１４条 研究施設に放射性物質に係る第一種作業環境測定士免状を所持する作業環境測定士（以下、作業環境測定士という。）をおく。
２ 作業環境測定士は、管理区域における作業環境の放射性同位元素の濃度を測定し、測定結果 を放射線取扱主任者に報告するものとする。
（産業医）
第１５条 研究施設に産業医をおく。
２ 産業医は、管理区域に立入る者（一時的立入者を除く。）の健康を管理し、放射線障害及びその他の職業性疾病又は労働災害の発生の防止に努めるものとする。
３ 産業医は、前項の目的を達するために、第１６条に定める健康診断担当医に適切な指示を与えるとともに、施設長に対し意見を具申することが出来る。
（健康診断担当医）
第１６条 研究施設に健康診断担当医をおく。
２ 健康診断担当医は、放射線業務従事者の健康を管理するため、定期及び臨時の健康診断を担当するものとする。
３ 健康診断担当医は、本規定第１２章に定めるところにより健康診断を実施し、その結果 に基づき、施設長及び産業医に対し、意見を具申することが出来る。
（放射線安全管理者）
第１７条 管理区域における放射線障害及びその他の危険の発生の防止のために、管理区域ごとに１名以上の放射線安全管理者をおく。
２ 研究施設の管理区域に対しては、研究施設の教職員のうちより、施設長が指名する者を放射能管理室に配置し、放射線安全管理者とする。
３ エックス線装置の管理区域に対しては、施設長と当該管理区域又は当該教室の講座等を総括する教授が協議の上、指名する者を放射線安全管理者とする。
４ 第２項に定める放射線安全管理者は、以下の各号にかかげる研究施設の管理区域に関する日常の業務を遂行し、その状況を定期的にＲＩ連絡会に対し、報告するものとする。
（１）研究施設の管理区域に立入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚
染の管理に関する業務。
（２）第１４条に定める作業環境測定士に協力して、放射線施設及び管理区
域に係る放射線の量及び表面汚染密度を測定する業務。
（３）放射線測定機器の保守管理に関する業務。
（４）放射性同位元素の受入、払出、使用、保管、運搬、廃棄、保管廃棄及
び放射性有機廃液の焼却処理に関する業務。
（５）放射線業務の安全、施設基準及び行為基準の維持に係る技術的事項に
関する業務。
（６）放射性廃棄物の保管廃棄及び処理に関する業務。
（７）教育訓練計画の立案及び実施に関する業務。
（８）健康診断の実施に関する業務。
（９）研究施設外の管理区域に係る放射線安全管理者と協力して、第５項に
定める業務の適切な遂行を図ること。
（10）前各号に関する記帳、記録に関する業務。
（11）前各号に関する日常の業務について、放射線業務従事者と緊密な連絡
をすること。
（12）法令に基づく申請・届出等の事務手続きおよび官公庁との連絡等の事
務的事項に関する業務。
５ 第３項に定める放射線安全管理者は、研究施設の放射線安全管理者と緊密な連絡を取り、エックス線装置の使用に関し、以下の各号にかかげる業務を遂行し、定期的に研究施設の放射線安全管理者に報告するものとする。
（１）エックス線装置の使用の管理。
（２）エックス線装置の保守と維持に関する業務。
（３）前各号に関する記帳、記録に関する業務。
６ 放射線安全管理者は、放射線障害及びその他の危険の発生の防止のため、放射線取扱主任者及び施設長に対し、意見を具申することができる。
（研究施設の教職員）
第１８条 研究施設の教職員は、第１９条に定める放射線業務従事者として、第２１条に定める登録をするものとする。ただし、秘書は、この限りではない。
２ 研究施設の教職員（ただし施設長、放射線取扱主任者、産業医、健康診断担当医、作業環境測定士及び研究施設の放射線安全管理者を除く。）は、研究施設の放射線安全管理者に協力して、その職務を補佐し、かつ、その指示に従い、本学医学部の管理区域における放射線障害及びその他の危険の発生の防止に努めなければならない。
（放射線業務従事者）
第１９条 放射線業務に日常、随時に従事する者を放射線業務従事者という。
（一時的立入者）
第２０条 一時的立入者は、以下の各号の一に該当する目的で一時的に管理区域に立入る者であって、放射線安全管理者が周囲の状況を勘案して立入りを許可した者をいう。
（１）見学、視察又は検査。
（２）機器、道具、材料等の搬入又は搬出若しくは設置。
（３）環境管理測定その他法令に基づく測定。
（４）前各号にかかげるもののほか、放射線安全管理者が適切と認める一時
的立入りの目的。
第３章 放射線業務従事者
（放射線業務従事者の申請及び登録）
第２１条 放射線業務従事者の申請をしようとする者は、あらかじめ本学共通 放射能基礎医学研究施設組織規程（以下、「組織規程」という。）に定める登録研究員の登録をしなければならない。
２ 他の大学、試験研究機関等に所属する者であって、本学の教職員との共同研究の目的をもって放射線業務従事者の申請をしようとする者は、あらかじめ本学の関連講座等を総括する教授又は研究施設長等の所属長の承認を得て、組織規程に定める登録研究員の登録をしなければならない。
３ 前２項の手続きを経た者は、別に定める様式に以下の各号に定める事項を記載し、放射線安全管理者及び放射線取扱主任者を経て施設長に提出しなければならない。
（１）氏名、所属、性別、生年月日、職位または職名、及び本学への雇入れ
年月日又は、これに相当する事由の発生した年月日。
（２）放射線業務の計画の概要、使用を予定している放射性同位元素の核種、
化学種、物理形、数量及び一日最大使用数量、放射線業務の予定期間、
場所、目的、方法、放射性同位元素の保管および廃棄の方法、ならび
に液体シンチレータ廃液の有無及び使用予定数量。
（３）放射線業務の経歴の有無、放射線業務による被ばく歴（ただし、定格
管電圧が１メガ電子ボルト未満のエックス線装置による被ばく歴を含
む。）及び放射性同位元素等の安全取扱いに関する教育及び訓練受講
の有無。
（４）前各号にかかげるもののほか、必要に応じて施設長が指示する事項。
（５）所属長の承認書。
４ 施設長は、前項に定めるところにより提出された申請書を審査し、疑義のある事項については、申請者又は関連講座等を総括する教授若しくは当該機関の所属長に調査を依頼するものとする。
５ 施設長は、前項の申請書の審査又は調査の結果を、ＲＩ連絡会に諮り、申請をした者が適格であるときは、その者を放射線業務従事者として登録するものとする。
６ 施設長は、前項の登録の状況を、原則として年１回、教授会に報告するものとする。
（承認の取消し又は変更）
第２２条 放射線業務従事者は、その申請をしたときの内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を、研究施設の放射線安全管理者に報告しなければならない。
２ 放射線安全管理者は、放射線業務従事者又は一時的立入者の承認を受けた者の管理区域への立入りの実態を、常時、監査し、これらの者の登録に変更の要があるときは、すみやかにその旨を施設長に報告しなければならない。
３ 施設長は、前２項の報告を受けたときは、それらの内容を検討し、必要に応じて以下の各号に定めるところにより、放射線業務従事者又は一時的立入者の登録の取消し又は変更を行ない、かつ、直ちに法的に所要の措置を講じるものとする。
（１）放射線業務従事者が、休職、退職、長期に亘る国内又は外国への出張、
若しくは本学関連教育病院等への派遣等の発令を受けた場合には、放
射線登録研究員の登録の取消し又は一時的立入者への登録の変更。
（２）放射線業務従事者が、放射線業務を継続する必要がなくなったときは、
その者にかかる登録の取消し。
４ 施設長は、前項に定めるところにより登録の変更又は取消しをしたときは、これを該当者に通 知するものとする。
５ 登録の変更の通知を受けた者は、異議あるときはこれを施設長に申出ることが出来る。
６ 登録の変更の通知を受けた者は、異議がないときは健康診断、教育訓練及び被ばく管理その他法令に関する事項につき、速やかに、放射線安全管理者の指示に従うものとする。
第４章 一時的立入者
（一時的立入の申請）
第２３条 第２０条に定める一時的立入りをすることの出来る者は、以下の各号の一に該当する者とする。
（１）本学教職員（非常勤の者を含む）。
（２）本学大学院生。
（３）本学医学部の学生。
（４）本学研究生。
（５）本学研究員。
（６）前各号にかかげる者の紹介を受けた者。
（７）第１号から第５号にかかげる者の紹介のない者にあっては、放射線安
全管理者の承認を受けた者。
２ １８歳未満の者の立入りは許可されない。
（一時的立入りの手続き等）
第２４条 一時的立入者の許可を申請するときは、別に定める申請書に以下の各号について記入し、放射線安全管理者に提出しなければならない。
（１）氏名、性別、年齢、所属先の名称及び住所並びに電話番号。
（２）第２３条第１項第６号により一時的立入りの紹介を受けた者は、紹介
者の氏名及び所属。
（３）立入り年月日及び時刻並びに予定時間。ただし、一時的立入りは、祝
祭休日を除く月曜から金曜の９時から１７時の間に限るものとする。
（４）第２０条各号に定める立入りの目的。
（５）立入りの場所。
（６）その他、放射線安全管理者が必要と認める事項。
２ 前項の申請により、一時的立入りの許可を受けた者は、放射線安全管理者、研究施設教職員、ＲＩ連絡責任者または放射線業務従事者の付添いを得て、管理区域に立入るものとする。
第５章 管理区域に立入りを許可された者の順守義務
第２５条 管理区域に立入りを許可された者は、放射線障害その他の危険の発生の防止のために、施設長、放射線取扱主任者、放射線安全管理者又は研究施設の教職員が指示するところに従わねばならない。
２ 許可されて管理区域に立入る者は、以下の各号にかかげる事項を順守しなければならない。
（１）定められた出入口から出入りすること。
（２）別に定める様式により、立入りに関する必要事項を記入すること。
（３）個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
（４）管理区域内において、飲食、喫煙を行なわないこと。
（５）専用の黄衣、スリッパを着用し、かつ、これらを着用したままみだり
に管理区域の外に出ないこと。
（６）むやみに機器、実験台その他に手を触れたり、寄りかかったりしない
こと。
（７）放射線業務を行なっている者の邪魔にならないように気をつけること。
（８）組換えＤＮＡ実験室又はエックス線装置の管理区域に立入るときは、
入口にかかげられている注意事項を順守すること。
（９）退出するときは、身体及び衣服について、放射性同位元素による汚染
の有無を検査し、汚染が検出されたときは、放射線業務従事者にあっ
ては直ちに放射線安全管理者に、一時的立入者にあっては直ちに付添
人に、それぞれ報告し、除染のための措置を取ること。
第６章 放射性同位元素の購入、譲渡し及び譲受け
（事務手続き）
第２６条 本学医学部における放射性同位元素の購入、譲渡し又は譲受け、発注、発送又は送付された放射性同位 元素の受領その他の手続きは、すべて研究施設において、放射線安全管理者が行なう。
２ なんぴとも前項に定めるところに反し、直接、販売業者等に電話、ファクス、テレックス、郵便その他の方法で発注をしてはならない。
３ 前２項の規定は密封された放射性同位元素を装備する機器を購入し、譲渡し、譲受け、又は設置しようとする場合にも適用する他、これらの点検、整備又は一時的に場所を移動しようとする場合にも適用するものとする。
（購入）
第２７条 放射性同位元素の購入を申請することの出来る者は、あらかじめ放射線業務従事者として登録された者に限る。
２ 放射性同位元素を購入しようとする者は、別に定める核種購入申込書に、以下の各号について記入し、研究施設の放射線安全管理者を経て施設長に提出しなければならない。
（１）氏名、所属、及び講座等を総括する教授の承認印。
（２）核種、物理形、化学形、購入希望数量、使用予定数量、購入希望年月
日及び注文先の名称。
３ 研究施設の放射線安全管理者は、前項の申込みにつき、科学技術庁長官より許可された研究施設における放射性同位 元素の使用の目的、種類、一日最大使用数量、年間使用数量、３月間使用数量、貯蔵施設の貯蔵能力及び研究施設における他の放射線業務による放射性同位 元素の使用状況等を照合の上、必要に応じて適切な変更を加えた後、当該放射性同位 元素に関する排気、排水及び作業環境の管理に支障がないと認められる場合には、受理し、施設長の承認を受けるものとする。
４ 受理された核種購入申込書に基づく発注及び送付された放射性同位元素の受領並びにその他の事務は、第３３条の規定により研究施設の放射線安全管理者が行う。
５ 放射性同位元素を購入しようとする者は、直接、発注先より運搬を依頼された者等に対し、発注した放射性同位 元素について照会し、又は送付先、注文内容等を変更し、若しくは取消してはならない。
６ 発注先より送付された放射性同位元素は、研究施設の放射線安全管理者が受領し、管理番号を付し、別 に定める放射性同位元素受入簿に記帳し、第４３条第２項に定めるところにより使用の保管区分指定を行ない、購入申込者に引き渡すものとする。
７ 購入申込者は、引き渡しを受けた放射性同位元素を、直ちに所定の方法にしたがって貯蔵室において貯蔵し、又は作業室において使用しなければならない。
（放射性麻薬等の購入）
第２８条 放射性麻薬、特定化学物質その他、法令の規制を受ける物質であって、放射性同位 元素であるものを購入し、又は譲受けしようとするときは、あらかじめ研究施設の放射線安全管理者に申し出で、貯蔵、使用、保管廃棄、廃棄等にかかる設備及び備品等について、協議しなければならない。
２ 研究施設の放射線安全管理者は、前項の申し出でを受けたときは、本学安全衛生委員会に報告し、健康診断その他必要な事項について、適切な指示を受けなければならない。
３ 放射線安全管理者は、前２項の状況を放射線取扱主任者を経て施設長に報告するものとする。
４ 施設長は、前２項について、適切な措置が講じられたときは、当該放射性同位 元素の購入、譲受け及び使用等を認めることが出来る。
（放射線業務従事者の間における放射性同位元素の譲渡し及び譲受け）
第２９条 放射線業務従事者の間において放射性同位元素の譲渡し、譲受けをしようとする者は、放射線安全管理者を経て、施設長の許可を申請するものとする。
２ 施設長は、放射性同位元素の管理及び取扱い等につき支障がないときは、前項の申請に許可を与えることが出来る。
（事業所間における放射性同位元素の譲渡し及び譲受け）
第３０条 本学医学部と以下の各号にかかげる事業所との間で、放射性同位 元素の譲渡し又は譲受けをしようとするときは、あらかじめ研究施設の放射線安全管理者及び放射線取扱主任者を経て、施設長の許可を受けるものとする。
（１）本学附属病院。
（２）他の大学、試験研究機関又は病院。
（３）医薬品製造業者。
（４）その他の機関。
２ 前項の許可の申請をする者は、法及びこの規定の実施を確保するためにする放射線取扱主任者又は放射線安全管理者による調査に応じるものとする。
３ 放射線業務従事者が、放射性同位元素の測定その他の目的のために、一時的に研究施設の管理区域より放射性同位 元素を持ち出し、他の事業所に放射線業務を依頼しようとするときは、前２項に準じ、あらかじめ施設長の許可を申請するものとする。
４ 放射線取扱主任者又は研究施設の放射線安全管理者は、前項の申請に基づき、第１項各号にかかげる事業所の放射線取扱主任者と、当該事業所における当該放射性同位 元素の使用、保管廃棄及び廃棄等の事項について協議しなければならない。
５ 放射線取扱主任者又は研究施設の放射線安全管理者は、前項の協議の結果 を速やかに施設長に報告するものとする。
６ 施設長は、第３項の申請につき当該事業所の放射線取扱主任者の了承が得られたときは、第３項の申請に許可を与えることが出来る。
７前項の許可を受けた者は、第１０章に定めるところにより、当該放射性同位 元素を運搬又は郵送するものとする。
（放射性同位元素の輸入）
第３１条 外国より直接、本学医学部に放射性同位元素を輸入しようとするときは、あらかじめ第２７条に準ずる手続きをとるものとする。
２ 放射性同位元素を輸入しようとする者は、輸入港における関税法令に係る手続き及び輸入港より研究施設までの運搬費用等について、あらかじめ放射線安全管理者および放射線取扱主任者を経て、施設長と協議し、適切な方策を決定するものとする。
３ 前２項の手続きを経て、放射線取扱主任者が当該放射性同位元素の輸入手続きが適切と認めるときは、施設長は、その輸入の承認を与えることが出来る。
（放射性同位元素の輸出規制）
第３２条 放射性同位元素は、これを所持するものであっても、直接、外国の大学、病院又は試験研究機関等に譲渡しをしてはならない。
（放射性同位元素で汚染されたものの譲渡し規制）
第３３条 放射性同位元素で汚染されたもの、又は放射性同位 元素を含む廃棄物の他の機関又は事業所への譲渡しは、研究施設が日本アイソトープ協会との間で行なうものの他は、なんぴともこれをしてはならない。
第７章 放射線業務
（作業時間、作業場所及び注意事項の掲示）
第３４条 管理区域において放射線業務を行なうことのできる時間帯は、以下の各号に定めるところによる。
（１）第一管理区域および第二管理区域においては、祝祭休日を除き、月曜
日から金曜日までは９時より２１時まで、土曜日は９時より１２時ま
でとする。
（２）１人の放射線業務従事者の管理区域滞在時間数が週４０時間を超えて
はならない。
（３）エックス線装置を使用するときは、前１号に準ずるものとし、かつ、
エックス線装置に係る放射線安全管理者の指示に従うとともに、別に
定められた使用時間数を超えてはならない。
（４）第２保管廃棄施設において放射線業務を行うときは、研究施設の放射
線安全管理者の指示に従うとともに、別に定められた時間数を超えて
はならない。
（５）放射性有機廃液焼却炉の運転時間については、別に定めるマニュアル
による。
２ 前項各号に定められた時間外には、原則として放射線業務を行ってはならない。
ただし、以下の各号に定めるものを除く。
（１）ＲＩ連絡会において、無人状態で自動運転を行っても安全である、と
認定された放射線測定機器、超遠心分離機等の使用。
（２）その他、放射線安全管理者が許可した場合。
３ 放射線業務を行なう場所については、放射線業務従事者は、放射線安全管理者の指示に従わなければならない。
４ 廃棄施設においては、見学、視察、検査、修理または点検等、施設長が許可したものを除き、廃棄作業以外の放射線業務をしてはならない。
５ 施設長は、密封されていない放射性同位元素の貯蔵施設、使用施設、第一及び第二保管廃棄施設、廃棄施設、エックス線装置室等の出入口の近くの人の目につきやすいところに、それぞれ放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
（放射性同位元素使用届）
第３５条 密封されていない放射性同位元素を使用しようとするときは、あらかじめ、放射線安全管理者に申し出で、一日最大使用量 、使用しようとする実験研究設備または機器、予定期間または予定時間、及びその他放射性同位 元素の管理上、必要な事項について、調整を受けなければならない。
２ 第１項の調整を受けた後、密封されていない放射性同位元素を使用するときは、使用のつど、所定の放射性同位 元素使用届に以下の各号について記載し、放射線安全管理者に提出しなければならない。
（１）氏名及び所属。
（２）核種、物理形、化学名または化学形もしくはキット製品にあってはキ
ット名及び放射性同位元素の管理番号。
（３）使用前の保有数量、当日の使用数量及び残りの数量。
（４）使用の年月日、場所および予定時間。
（５）使用の目的。
（６）廃棄物の予定数量および化学形。
（７）その他放射線安全管理者が必要とする事項。
（放射線業務記録書）
第３６条 放射線業務に従事する者は、放射線業務のつど、別 に定める放射線業務記録書に氏名、所属、核種、化学種、放射線業務の目的、方法及び場所等を記載し、当該管理区域にかかる放射線安全管理者に提出するものとする。
（放射線業務の安全確保）
第３７条 放射線業務に従事するものは、法及びこの規定第２６条の定めるところに従って管理区域に立入り、放射線による被ばく及び環境汚染の防止並びに公共の安全の確保に努めなければならない。
２ 放射性同位元素等の取り扱いに不慣れな放射線業務従事者は、原則として、初めて管理区域に立入った後６ヵ月間は、簡単な放射線業務であっても単独で行ってはならない。
（密封されていない放射性同位元素の使用）
第３８条 密封されていない放射性同位元素の放射線業務に従事するものは、以下の各号にかかげる事項を順守しなければない。
（１）放射性同位元素の使用は、必ず管理区域の指定された作業室において
行ない、かつ許可された使用数量を超えないこと。
（２）飛散、揮発、昇華等の性状をもつ放射性同位元素を取扱うときには、
ドラフトを使用し、かつ、排気設備が正常に作動していることを確認
すること。
（３）吸収剤および受け皿の使用等、汚染の防止に必要な措置を講じること。
（４）しゃへい壁、アクリル板その他のしゃへい物により適切なしゃへいを
行なうとともに、かん子等の使用により線源との間に十分な距離を設
けること。
（５）放射線に被ばくする時間を出来るだけ少なくすること。
（６）放射性同位元素の移し替えをするときには、安全ピペッター又は器械
的ピペットを用い、ピペットを口で吸わないこと。
（７）作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること、また、
これらを着用したまま、みだりに管理区域から退出しないこと。
（８）作業室から退出するときは、人体及び作業衣、管理区域専用スリッパ、
保護具等、人体に着用している物について汚染の有無を検査し、汚染
があった場合には、これを除去すること。
（９）表面の放射性同位元素の密度が、表面密度限度を超えているものは、
みだりに作業室から持出さないこと。
（10）表面の放射性同位元素の密度が、表面密度限度の１／１０を超えてい
るものは、みだりに管理区域から持出さないこと。
（11）密封されていない放射性同位元素の使用中に、その場を離れるときは、
容器及び使用場所の人の目につきやすいところに氏名、所属、年月日、
時刻、核種等を記載した標識を付け注意事項を明示する等、不測の状
況の発生を防止する措置を講じること。
（12）組換えＤＮＡ実験室において放射線業務を行なうときには、別に定め
る組換えＤＮＡ実験施設使用心得を順守すること。
（エックス線装置の使用）
第３９条 エックス線装置を使用する者は、あらかじめ当該管理区域の放射線安全管理者に、別 に定めるエックス線装置使用申込書に所定の事項を記入して提出し、必要に応じて使用日時その他について調整を受けた後、承認を受けなければならない。
２ エックス線装置の使用の承認を受けた者は、その使用にあたって、当該管理区域の放射線安全管理者の指示のもとに、以下の各号にかかげる事項を順守しなければならない。
（１）エックス線装置は、必ず管理区域の指定された作業室内の指定された
場所において使用し、移動してはならないこと。
（２）エックス線装置の使用中は、しゃへい壁、その他のしゃへい物により、
適切なしゃへいを行なうこと。
（３）保護具を着用するとともに、放射線に被ばくする時間を出来るだけ少
なくすること。
（４）エックス線装置の使用中は、その旨を明示し、作業室にみだりに人が
立入らないようにすること。
（５）前各号の事項のほか、当該管理区域の放射線安全管理者の指示する事
項。
３ エックス線装置を使用した者は、使用後すみやかに、清拭その他必要な整備を行なわなければならない。
（放射線業務などの中止又は計画の変更）
第４０条 放射線業務に従事する者は、施設長、放射線取扱主任者、放射線安全管理者、研究施設教職員又はＲＩ連絡責任者等から、安全を維持する目的で指示を受けたとき、又は地震、火災その他緊急の災害を生じるおそれのある場合には、直ちに当該放射線業務を中止し、若しくは計画を変更し、附近にいる者及び公共の安全を確保するため、速やかに適切な措置をとらなければならない。
第８章 保管
（保管にかかる放射性同位元素の区分）
第４１条 研究施設の放射線安全管理者は、密封されていない放射性同位 元素については、整理の目的のため、それらの使用状況又は使用頻度に応じ、管理番号をつけた個々の放射性同位 元素に対し、以下の各号の一に該当する貯蔵区分の指定をするものとする。
（１）使用。
（２）長期保管。
２ 前項の規定にかかわらず、初めて購入、譲受け、又は輸入した放射性同位 元素については、前項第１号の区分指定をするものとする。
３ 研究施設の放射線安全管理者は、放射性同位元素について第１項第２号の指定を行なったとき、又は区分の変更を行なったときは、これをＲＩ連絡会に報告しなければならない。
（保管）
第４２条 放射線業務従事者は、その所有する放射性同位 元素について前条の区分指定を受けた後、放射性同位元素を保管（一時的に実験室の冷蔵庫又はフリ－ザ－等に保管する場合を含む。）するときは、以下の各項に定めるところに従わなければならない。
２ 密封されていない放射性同位元素は、その種類及び数量に応じて適切な容器に入れ、放射線を充分にしゃへいし、かつ、放射性同位 元素の揮発若しくは昇華等を出来る限り防止する措置を講じて、貯蔵室の貯蔵庫、貯蔵箱又はフリ－ザ－に貯蔵すること。
３ 密封されていない放射性同位元素を貯蔵室の貯蔵庫、貯蔵箱又はフリーザに保管するときは、容器が転倒したり破損したりしないように適切な措置を講じるとともに、吸収剤、受け皿等を使用し、汚染が広がらないようにすること。
４ その他放射性同位元素の保管については、放射線安全管理者の指示に従い、盗取又は所在不明等の防止に充分に注意しなければならないこと。
（保管の報告）
第４３条 放射線業務従事者が、密封されていない放射性同位 元素を保管するときには、容器表面の人の目につきやすいところに、核種、管理番号、保管にかかる使用又は長期保管の区分、化合物名、数量 、当該放射性同位元素の保管にかかる放射線業務従事者の所属及び氏名、残りの数量 を確認した年月日等を記入した標札をつけなければならない。
２ 放射線業務従事者は、前項の標札をつけたときは、これを放射線安全管理者に報告しなければならない。ただし、放射線業務従事者が、一時的に実験室の冷蔵庫又はフリ－ザ－等に放射性同位 元素を保管するときは、この限りでない。
（保管区分の変更）
第４４条 放射線業務従事者は、保管にかかる放射性同位 元素の区分の変更をしようとするときは、あらかじめ放射線安全管理者の許可を受けなければならない。
２ 放射線安全管理者は、前項の申請を受けたときは、科学技術庁による放射性同位 元素使用の許可条件等を照合し、必要あれば調整を行った後、許可を与えることが出来るものとする。
（保管に関する注意）
第４５条 研究施設の放射線安全管理者は、保管中の放射性同位 元素がみだりに持出されないように、注意するとともに、貯蔵箱及び耐火性の容器がみだりに持運ぶことが出来ないように、措置しなければならない。
第９章 廃棄
（廃棄の区分）
第４６条 放射性同位元素等は、以下の各号に示す区分に従い廃棄又は保管廃棄することが出来る。
（１）固体状廃棄物（ただし、保管廃棄施設における保管廃棄）。
（２）液体状廃棄物（ただし、化学形、数量及び濃度により、廃棄、焼却ま
たは保管廃棄）。
（３）気体状廃棄物（ただし、排気設備において廃棄）。
（４）動物廃棄物（ただし、保管廃棄施設における保管廃棄）。
２ 放射性同位元素等を保管廃棄しようとするときは、一時的に第一保管廃棄施設において保管廃棄した後、第二保管廃棄施設において保管廃棄するものとする。
（放射線安全管理者による指示）
第４７条 放射線業務従事者が、放射性同位元素等を廃棄又は保管廃棄しようとする場合には、あらかじめ放射線安全管理者の指示を受けなければならない。
（固体状廃棄物の廃棄）
第４８条 放射線業務従事者が、固体状廃棄物を保管廃棄するときには、保管廃棄しようとするものが乾燥していることをあらかじめ確認しなければならない。
２ 固体状廃棄物は、ろ紙、ティッシュペ－パ－等の可燃性固体状廃棄物とゴム、ガラス、プラスチックス等の不燃性固体状廃棄物とに分別 し、それぞれを別々の透明ポリエチレン袋に入れ、その表面に所属、氏名、核種、数量 及び保管廃棄開始年月日を記載した所定のラベルを付して封をし、所定のカ－トンボックスに入れ、かつ別 に定める保管廃棄物届を提出しなければならない。
（液体状廃棄物の廃棄）
第４９条 液体状廃棄物は、無機及び有機液体状廃棄物を区別 し、それぞれ所定の容器に保管廃棄し、別に定める保管廃棄物届に所定の事項を記載し、これを放射線安全管理者に提出しなければならない。
２ 地下ＲＩ専用排水設備へ導入することの出来る液体状廃棄物は、二次洗浄液に限るものとし、その含有する放射性同位 元素の数量及び濃度は、別に定める廃棄物届に記載し、これを放射線安全管理者に提出しなければならない。
（放射性有機廃液の焼却処理）
第５０条 保管廃棄した有機液体状廃棄物のうち、「放射性有機廃液の焼却に関する安全指針」に定められている核種を基準以下の濃度で含み、充分な可燃性と適当な流動性を持つ有機液体状廃棄物は、廃棄施設に設置された放射性有機廃液焼却装置において、別 に定めるマニュアルに従って、焼却することが出来る。
（気体状廃棄物の廃棄）
第５１条 放射線業務従事者が、気体状廃棄物の発生するおそれのある放射線業務を行うときは、あらかじめ放射線安全管理者に届出るとともに、フ－ドの使用等につき、充分な検討と調整を行わなければならない。
２ 前項の気体状廃棄物の廃棄にあたっては、排気設備により濃度限度以下として排気し、別 に定める廃棄物届を放射線安全管理者に提出しなければならない。
（動物廃棄物の廃棄）
第５２条 放射線業務従事者は、放射性同位元素で汚染された動物屍体、排泄物又は腐敗のおそれのあるものを保管廃棄しようとするときには、動物屍体乾燥装置により乾燥した後、所定の保管廃棄用ドラム缶 に保管廃棄するものとする。
２ 放射線業務従事者が、前項の保管廃棄をしたときには、別に定める保管廃棄物届を放射線安全管理者に提出しなければならない。
第１０章 運搬及び輸送
（管理区域外における放射性同位元素の運搬及び輸送）
第５３条 放射性同位元素等を本学医学部の内又は外で運搬又は輸送するときは、「放射性同位 元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」、又は「放射性同位 元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」に従わなければならない。
２ 放射線業務従事者が、放射性同位元素等を本学医学部の内又は外で運搬又は輸送するときは、あらかじめ、別 に定める様式に以下の各号にかかげる事項について記載し、研究施設の放射線安全管理者及び放射線取扱主任者を経て、施設長に申請し、運搬又は輸送の許可を受けなければならない。
（１）放射性同位元素等の所有権者の氏名、所属及び運搬又は輸送の承認印。
（２）運搬に従事する放射線業務従事者の氏名、所属及び運搬又は輸送しよ
うとする放射性同位元素等の核種、化学種及び数量。
（３）運搬又は輸送の目的。
（４）運搬又は輸送しようとする放射性同位元素等の発送先、送付先及び経
路ならびに車両の利用等、運搬又は輸送の方法。
（５）車両で運搬する場合は、必要に応じて運搬車両の速度を制限し、又は
伴走車両を用意すること。
２ 前項の申請につき、放射線取扱主任者は、必要に応じて、運搬又は輸送の方法、経路等につき、変更をすることが出来る。
３ 施設長は、運搬又は輸送の安全が確認されたときには、第５６条に定めるところにより放射性同位 元素等を包装することを許可することが出来る。
（運搬又は輸送のための包装）
第５４条 放射性同位元素等の運搬又は輸送のための包装を実施する場合には、放射線取扱主任者の指示を受け、以下の各号を厳守しなければならない。
（１）危険性が極めて少なく、密封されていない放射性同位元素を、Ｌ型輸
送物として運搬し、又は輸送するときは、外接する直方体の各辺が10
センチメートル以上の容器であって、容易に、かつ、安全に取扱うこ
とができるようにし、かつ、みだりに開封されないように、また、開
封された場合に開封されたことが、明らかになるように、容易に破れ
ないシールのはりつけ等の措置を講じ、表面における１センチメート
ル線量当量率が５マイクロシーベルト毎時、及び表面における放射性
同位元素の密度が、法令に定められている輸送物表面密度を超えない
こと。
（２）液体状の放射性同位元素等を運搬又は輸送する場合の容器は、こぼれ
にくい構造で、かつ、浸透、亀裂又は破損等のおそれの少ない材質の
ものを用いること。
（３）空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等を運搬又は輸送すると
きは、気密な容器に入れること。
（４）容器には、核種、化合物名、数量、使用者名及び所属を明示すること。
（５）表面汚染密度については、容器の表面の放射性同位元素の密度が、表
面密度限度の１／１０を超えないようにすること。
（６）線量当量率については、容器の表面において２ミリシーベルト毎時を
超えず、かつ、その表面から１メートル離れた位置において１００マ
イクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
（７）容器は、運搬又は輸送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等に
より亀裂、破損等の生ずるおそれのないよう措置すること。
２ 施設長は、放射性同位元素等の包装の安全が確認されたときは、運搬又は輸送の許可をすることが出来る。
（本学医学部内における運搬）
第５５条 放射性同位元素等を本学医学部内の管理区域内で運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
２ 本学医学部内の管理区域の間で放射性同位元素等を運搬するときは、前項の措置を講じる他、以下の各号にかかげる基準に従わなければならない。
（１）第５６条第１項各号にかかげる事項を順守すること。
（２）単独で運搬を実施せず、必ず放射線業務従事者である付添人を１人以
上つけること。
（３）車両による運搬をしようとするときは、本学の公用車を使用すること。
（４）エレベータを使用するときは、運搬に携わる者以外の者の同乗を禁止
すること。
（５）ガンマ線を放出する放射性同位元素等を運搬するときは、放射線測定
器を携行すること。
（車両による運搬）
第５６条 放射性同位元素等を車両で運搬するときは、第５６条第３項による施設長の許可を受け、本学の公用車又は所属長の指示する車両により、交通 事故その他事故時の責任のとり方につき協議した後、実施しなければならない。
２ 前項により、車両を用いて放射性同位元素等を運搬するときは、放射線取扱主任者より、以下の各号について充分な注意及び指示を受けなければならない。
（１）標識。
（２）外部放射線量。
（３）取扱い場所。
（４）積載方法。
（５）積載限度。
（６）混載制限。
（７）運搬標識。
（８）見張人又は監督者等を同行させること。
（９）運搬に従事する者（自動車運転者を含む）の被ばく管理。
（10）車両の故障又は交通事故等に注意すべき事項。
（11）緊急時の連絡先。
３ 放射性同位元素等の車両による運搬に従事する者は、運搬中に事故が発生した場合その他緊急の場合又は無事に運搬を終了した場合に、勤務時間外又は昼夜間を問わず速やかに、放射線安全管理者、又はあらかじめ指定された連絡先に報告しなければならない。
（運搬の禁止及び輸送の方法）
第５７条 放射性同位元素等を携帯して一般旅客用の鉄道、バス、航空機及び船舶等により運搬してはならない。
２ 放射性同位元素等を輸送するときは、書留・速達による郵送又は運輸業者による宅急便とし、発送者及び受取人は直ちに電話で連絡をとり、予定の日時又は１週間以上経過しても到着しないときは、差出し局又は当該運輸業者等に照会するとともに、当該放射性同位 元素等の確実な輸送に努めるものとする。
第１１章 測定
（場所に関する測定）
第５８条 放射性物質に係る作業環境測定士及び放射線安全管理者は、放射線取扱主任者の指示を受け、放射線の量 及び放射性同位元素による汚染の状況の測定をしなければならない。
２ 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行なうこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
３ 放射線の量の測定は、１センチメートル線量当量について行なうこと。ただし、３ミリメートル線量 当量率が１センチメートル線量当量率の３倍を超えるおそれのある場所においては、３ミリメートル線量 当量率について行ない、また、７０マイクロメートル線量当量率が１センチメートル線量 当量率の１０倍を超えるおそれのある場所においては、７０マイクロメートル線量 当量率について行なうこと。
４ 第１項の測定は、使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設、廃棄施設、管理区域の境界、本学医学部内において人が居住する区域であって、あらかじめ定められた場所、及び本学医学部における事業所境界としてあらかじめ定められた場所等並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域境界における汚染の状況の測定は、作業開始前にあっては１回、作業開始後にあっては１月を超えない期間ごとに１回行なうものとする。
５ 測定結果は、記録し、施設長に報告しなければならない。
６ 放射線安全管理者は、前項に準じ、随時、放射線の量、放射性同位元素による汚染の状況又は放射性同位 元素の空気中濃度を測定し、測定結果を記録するとともに、必要に応じて管理区域における放射線障害の発生を防止するため、放射線のしゃへいその他臨時の措置を講じなければならない。
７ 放射線安全管理者は、前項の措置を講じたときは、速やかにＲＩ連絡会および施設長に報告するものとする。
８ 放射線安全管理者は、随時、コントロ－ル・フィルムバッヂを適切な箇所に配付して、外部放射線の線量 当量測定の補助資料を得るよう努めるものとする。
９ 放射線安全管理者は、放射線業務の内容に応じて、放射線業務従事者にポケット線量 計、サ－ベイメ－タ－等を携帯させ、利用させるものとする。
（排気および排水に関する測定）
第５９条 放射線安全管理者は、排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所および排水監視設備のある場所における汚染の状況の測定は、排気し、又は排水するつど（連続して排気し、又は排水する場合は、連続して）行ない、排気又は排水にかかる放射性同位 元素の濃度が許容濃度以下であることを確認しなければならない。
２ 貯留槽に貯留中の放射性廃液については、その廃液を排水する前に、あらかじめ一定量 を採取し、必要に応じて濃縮、蒸留又は乾個その他適切な処理を行なった後、放射性同位 元素濃度を測定し、その値が排水に係る許容濃度以下であることを確認しなければならない。
３ 測定の結果は、測定のつど、以下にかかげる事項について記録しなければならない。
（１）測定日時。
（２）測定箇所。
（３）測定をした者の氏名。
（４）放射線測定器の種類及び型式
（５）測定方法。
（６）測定結果。
（人に関する外部被曝線量の測定）
第６０条 放射線安全管理者は、管理区域に立入る者に対して適切な放射線測定用具を着用させ、以下の各号に定めるところにより、個人被ばく線量 を測定しなければならない。ただし、放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難な場合は、放射線測定器を用いることとし、測定が困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
（１）放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量当量について行なうこと。
（２）放射線業務従事者に着用させるフィルムバッヂは、１月ごとに放射線
安全管理者が回収し、適切な方法により被曝線量を算出すること。
（３）測定は、胸部（女子（妊娠不能と診断された者を除く）にあっては腹
部）について、１センチメートル線量当量、３ミリメートル線量当量
及び７０マイクロメートル線量当量について行なうこと。
（４）前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る
部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくによる線
量当量が最大となるおそれのある部分（女子にあっては腹部及び大た
い部から成る部分）以外の部分である場合は、当該外部被ばくによる
線量当量が最大となるおそれのある部分について、１センチメートル
線量当量、３ミリメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量
を測定すること。
（５）人体部位のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、頭部、
けい部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、前第３号
及び第４号のほか、当該部位について７０マイクロメートル線量当量
を測定すること。
（６）測定は、管理区域に立入る者について、管理区域に立入っている間、
継続して行なうこと。ただし、一時的立入者として立入る者について
は、外部被ばく線量が１００ミリシーベルトを超えるおそれのあると
きに行なうものとする。
（７）放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したときは、内部
被ばくによる線量当量の測定は、「放射線を放出する同位元素の数量
等を定める件」（科学技術庁告示第１５号）第２４条に定められてい
る方法により、３月を超えない期間ごとに１回（女子にあっては、１
月を超えない期間ごとに１回）又はそのおそれのある場合は、内部被
ばくについても測定を行なうこと。
（８）管理区域に立入った者の汚染の状況の測定は、手、足その他放射性同
位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、
スリッパ、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性
同位元素によって汚染されるおそれのある部分について行なうものと
する。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難で
ある場合には、計算によってこの値を算出することができる。
（９）密封されていない放射性同位元素を取扱う施設に立入る者については、
当該施設から退出するときに行なう。
（人に関する測定結果の記録）
第６１条 放射線安全管理者は、人に関する測定を行なったときは、以下の各項各号に定める事項について記録しなければならない。
２ 前項第５号の測定結果については、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月１日を始期とする各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに女子にあっては毎月１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに集計し、記録することとする。
（１）測定対象者の氏名および所属。
（２）測定をしたものの氏名。
（３）放射線測定用具（放射線測定器を用いて測定した場合にあっては、放
射線測定器）の種類及び型式。
（４）測定方法。
（５）測定部位及び測定結果。
３ 第２項第５号の測定結果から、実効線量当量及び組織線量当量を算定し、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月１日を始期とする各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに女子にあっては毎月１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに算定し、算定のつど、以下の各号にかかげる事項について記録することとする。
（１）算定年月日。
（２）対象者の氏名及び所属。
（３）算定した者の氏名。
（４）算定対象期間。
（５）実効線量当量。
（６）組織線量当量及び組織名。
４ 内部被ばくによる線量当量の測定の結果については、測定のつど、以下にかかげる事項について記録することとする。
（１）測定日時。
（２）測定対象者の氏名。
（３）測定をした者の氏名。
（４）放射線測定器の種類及び型式。
（５）測定方法。
（６）測定部位及び測定結果。
５ 前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位 元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあっては、以下にかかげる事項について記録するものとする。
（１）測定日時。
（２）測定対象者の氏名。
（３）測定をした者の氏名。
（４）放射線測定器の種類及び型式。
（５）汚染の状況。
（６）測定方法。
（７）測定部位及び測定結果。
６ 放射線安全管理者は、前各項の記録を記録のつど、その写しを対象者に交付するものとする。
（異常な放射線の量の被ばくが発見された場合の措置）
第６２条 施設長は、管理区域に立入った者について、被ばくした放射線の量 が、通常、測定される値と比較して異常に高いと考えられるときは、直ちに原因を究明するとともに、必要に応じて、当該測定結果 の対象者に対して健康診断その他の措置を講じるものとする。
２ 放射線業務従事者について実効線量当量限度又は組織線量当量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったときは、前項と同様の措置を講じるとともに、第６４条第８項に定めるところに従うものとする。
第１２章 健康診断
（健康診断受診の義務）
第６３条 放射線業務従事者は、初めて管理区域に立入る前に施設長の指示に従い、問診及び検査又は検診による健康診断を受けなければならない。
（健康診断の内容及び頻度）
第６４条 前条第１項の問診は、以下の各号について受けるものとする。
（１）放射線の被ばく歴の有無。
（２）被ばく歴を有する者については、放射線業務の場所、内容、期間、線
量当量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくに関する事項。
２ 前条第１項の検査又は検診は、以下の各号について受けるものとする。
（１）末しょう血液中の血色素量、赤血球数及び白血球数。
（２）末しょう血液中の白血球像。
（３）皮膚。
（４）眼。
３ 放射線業務従事者は、管理区域に立入った後は、以下に定めるところにより、定期に行なわれる健康診断を受けなければならない。
（１）第１項及び第２項第１号及び第２号にかかげる項目については、６月
を超えない期間ごとに行なわれる健康診断。
（２）第２項第３号及び第４号にかかげる項目については、３月を超えない
期間ごとに行なわれる健康診断。
４ 施設長は、放射線業務従事者が、前条の健康診断において放射線業務従事者が第１項の問診を受けるときは、当該放射線業務従事者が前回の健康診断の後に受けた線量 当量（これを計算によっても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料（その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料））を、健康診断担当医に示さなければならない。
５ 定期に行なわれる健康診断のうち、前回の受診より６月を超えない期間に行なわれる健康診断については、当該健康診断の日前１年間に受けた実効線量 当量又は組織線量当量が、実効線量当量限度及び組織線量当量限度のそれぞれの３／１０を超えず、かつ、当該健康診断の日以後１年間に受ける実効線量 当量又は組織線量当量が、実効線量当量限度及び組織線量当量限度のそれぞれの３／１０を超えるおそれがない、と施設長が認定した者であって、健康診断担当医が必要でないと認めるときは、第１項及び第２項の健康診断の項目の全部又は一部を省略することが出来る。
６ 定期に行なわれる健康診断のうち、前回の受診より６月を超えた後、１年を超えない期間に行なわれる健康診断については、前年度の４月１日を始期とする１年間の線量 当量が、実効線量当量限度又は組織線量当量限度のそれぞれの３／１０を超えず、かつ、当該年度の４月１日を始期とする１年間の線量 当量が、実効線量当量限度又は組織線量当量限度のそれぞれの３／１０を超えるおそれがない、と施設長が認定した者であって、健康診断担当医が必要でないと認めるときは、第１項及び第２項の健康診断の項目の全部又は一部を省略することが出来る。
７ 施設長は、第５項又は第６項に定めるところにより、放射線業務従事者について定期に行なわれる健康診断の項目の全部又は一部の省略をしたときは、以下の各号に定める措置を講じるものとする。
（１）当該放射線業務従事者について、当該健康診断の全部又は一部を省略
した旨を、理由を付して記録すること。
（２）前号の記録の写しを、記録のつど当該記録の対象者に交付すること。
（３）第１号の記録を保存すること。
８ 第３項の規定にかかわらず、放射線業務従事者が以下の一に該当するときは、施設長の指示を受け、遅滞なく、医師による問診、検査又は検診を受け、必要な保健指導その他適切な措置を受けなければならない。
（１）放射性同位元素、有害危険物、毒物、劇物又は病原体を誤って吸入摂
取し、又は経口摂取したとき。
（２）放射性同位元素により、表面密度限度を超えて皮ふが汚染され、その
汚染を容易に除去することが出来ないとき。
（３）放射性同位元素により、皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたお
それがあるとき。
（４）実効線量当量限度又は組織線量当量限度を超えて放射線に被ばくし、
又は被ばくしたおそれのあるとき。
（健康診断の費用、場所、通知等）
第６５条 前条の健康診断に要する費用は、本学が負担するものとする。但し、以下の第４項「又は書き」に該当する健康診断の費用については、当該放射線業務従事者の所属長の裁量 に委任するものとする。
２ 前条第３項の定期に行なわれる健康診断については、その実施の場所を本学附属病院とする。
３ 放射線安全管理者は、前条第３項の定期に行なわれる健康診断の問診及び検査又は検診の実施予定年月日及び時間は、あらかじめ放射線業務従事者に通 知するものとする。
４ 放射線業務従事者が、前条に定める健康診断を所定の日時および場所において、受診することの出来なかったときは、施設長の指定する期間内に、本学附属病院又は他の適当な医療機関において、受けなければならない。
５ 前項による健康診断受診のための日時、場所及び担当医師等の予約は、当該放射線業務従事者が、行なうものとする。
６ 放射線業務従事者が、第４項により健康診断を受けたときは、その結果に担当医師の証明を添え、健康診断担当医を経て施設長に提出しなければならない。
（健康診断結果の取扱い）
第６６条 健康診断担当医は、健康診断のつど、問診及び検査又は検診の結果 について、以下の各号にかかげる事項を記録するものとする。
（１）実施年月日。
（２）対象者の氏名。
（３）健康診断を行なった医師名。
（４）健康診断の結果。
（５）健康診断の結果に基づいて講じた措置。
２ 施設長は、健康診断の結果について、産業医及び健康診断担当医と協議の上、必要に応じて再検査又は精密検査その他適切な措置をとるほか、法的に必要な記録の集計を行ない、労働基準監督署への報告その他法令上必要な手続きをとるものとする。
３ 放射線安全管理者は、健康診断のつど、第１項各号の記録の写しを受診者に交付しなければならない。
（放射線障害又はその他の職業性の疾病にかかった者又は労働災害を受けた者若しくはそれらのおそれのある者に対する措置）
第６７条 放射線業務従事者が、放射線障害又は職業性の疾病にかかり、又はその他の労働災害を受けたとき、若しくは、それらのおそれのあるときは、それらの程度に応じて施設長の指示に従い、医師による必要な保健指導等の適切な措置を受けるほか、管理区域への立入りに関し、以下の各号の措置を受けるものとする。
（１）管理区域への立入時間の短縮。
（２）管理区域への立入りの禁止。
（３）放射線に被ばくするおそれの少ない業務、有毒危険物質、毒物劇物又
は病原体へのばく露のおそれの少ない業務への配置転換。
２ 施設長は前項に係る状況を、運営委員会委員長及び産業医に報告するものとする。
(放射線業務に起因したとは認められない健康障害が発見されたときの措置)
第６８条 放射線業務従事者に、放射線業務に起因したとは認められない健康障害が発見されたときは、健康診断担当医より必要な保健指導を受けるとともに、放射線業務の継続の是非に関し、所属長及び施設長と協議し、第６９条に準ずる措置を受けるものとする。
２ 前項の健康障害に関する精密検査、検診又は治療等に要する費用は、私立学校教職員組合員証等の利用による本人負担とする。
３ 施設長は前第１項の協議の結果を、産業医に報告し、承認を受けるものとする。
第１３章 教育及び訓練
（教育及び訓練）
第６９条 放射線業務従事者、取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らない者、および取扱等業務に従事しない者であって管理区域に立ち入る者は、それぞれ施設長の指示に従い、以下の各項に定めるところにより、定期又は必要に応じて臨時に行なわれる教育及び訓練を受けなければならない。
２ 放射線業務従事者として初めて登録された者は、定期的に開催される教育及び訓練の際に、以下の各号に定める項目について、それぞれ各号に定める時間数以上、受けなければならない。
（１）放射線の人体に与える影響 ３０分間。
（２）放射性同位元素等の安全取扱い ４時間。
（３）放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令 １時間。
（４）この規定 ３０分間。
３ 取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らない者は、定期的に開催される教育及び訓練の際に、以下の各号に定める項目について、それぞれ各号に定める時間数以上、受けなければならない。
（１）放射線の人体に与える影響 ３０分間。
（２）放射性同位元素等の安全取扱い １時間３０分間。
（３）放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令 ３０分間。
（４）この規定 ３０分間。
４ 取扱等業務に従事しない者であって管理区域に立ち入る者は、定期的に開催される教育及び訓練の際に、以下の各号に定める項目について、それぞれ各号に定める時間数以上、受けなければならない。
（１）放射線の人体に与える影響 １０分間。
（２）放射性同位元素等の安全取扱い ２０分間。
（３）放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令 ２０分間。
（４）この規定 １０分間。
５ 放射線業務従事者は、管理区域への立入り後、１年を超えない期間ごとに、以下の各号に定める項目について定期的に開催される教育及び訓練の際に、教育及び訓練を受けるものとする。
（１）法令に関する事項及び放射線障害の防止に関する当該年度における科
学技術庁、文部省、労働省、厚生省等の官公庁よりの通達、指導等の
事項。
（２）前項第１号及び第２号にかかげる項目に関する新しい知識及び技能。
（３）前各号にかかげるものの他、放射線業務の安全確保のために、施設長
が必要と認める事項。
６ 放射線安全管理者は、放射線業務従事者がはじめて管理区域に立入る前に、また立ち入りを開始した後にあっては適切な時期に、第２項各号にかかげる項目の他、当該管理区域について以下の各号に定める項目について教育及び訓練を実施するものとする。
（１）放射性同位元素等使用許可証に使用の条件等が特記されている場合に
はその事項。
（２）許可証には特記されていないが、科学技術庁長官あての放射性同位元
素等の許可使用に係る申請書で安全上、特定の制約を設けて評価し、
許可を受けている場合には、それらの制約に係る事項。
（３）その他、当該管理区域における放射線障害の防止のために必要な事項。
７ 施設長は、第２項から第６項の各号にかかげる項目又は事項の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、理由を記帳した上で当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することが出来る。
８ 前項に定めるところにより、教育及び訓練の全部又は一部を省略されたものは、第７２条により施設長が奨励する講習会等に参加することにより、放射能基礎医学及び保健物理等に関する一層高度の教育及び訓練を受けるよう、努めなければならない。
９ 施設長は、第２項及び第３項に関する定期的な教育及び訓練を、それぞれ年１回以上、実施するものとする。
10 放射線安全管理者は、一時的立入者が管理区域に立入る前に、第２項各号にかかげる事項の他、当該管理区域における放射線障害の防止のために必要な事項について臨時の教育訓練を実施しなければならない。
11 前項に規定する教育及び訓練に必要な時間数は、一時的立入者の立入りの目的に応じて適切なものとする。
（官公庁等による講習会及び放射線取扱主任者試験等）
第７０条 施設長は、放射線業務従事者及びその他の本学教職員に対し、科学技術庁、文部省、労働省及び厚生省等の官公庁並びにこれらの官公庁より依頼または指定された機関若しくは学会等が実施する放射線業務の危険の防止、放射性同位 元素の安全取扱い、又は、これらに関する新しい知識及び技能に関する講習会、講演会、セミナーまたはシンポジウム等への出席を奨励することが出来る。
２ 施設長は、放射線業務従事者及びその他の本学教職員に対し、科学技術庁が行う第一種及び第二種放射線取扱主任者試験の受験を奨励することが出来る。
（教育・研究の報告及びそれに係る教育及び訓練）
第７１条 放射線業務従事者は、共通放射能基礎医学研究施設の管理区域において行った放射線業務による教育・研究の成果 の概要を施設長に報告し、放射線業務の安全の一層の確保をはからなければならない。
２ 施設長は、前項の報告に関し、放射線業務の安全を確保し、かつ高度の学問的水準を維持するため、必要あれば専門家の意見を求め、当該放射線業務従事者又はその所属長に対し、放射線業務の計画の改善を求め、又は、適切な教育及び訓練を臨時に実施することが出来る。
第１４章 点検及び施設並びに行為基準の維持
（点検及び施設及び行為基準の維持）
第７２条 施設長、放射線取扱主任者、放射線安全管理者および研究施設教職員は、以下の各項各号及び別 に定める自主点検リストにより、目視で迅速に異常の有無を確認する巡視点検その他の方法による日常点検、月例点検及び年末年始総点検、製造業者又は専門業者による定期点検又は月例点検、及び必要に応じ臨時点検を実施し、放射線施設の経年変化の状況、使用者数の多少、設備等の使用時間及び連続運転の状況等を常に把握することによって、放射線施設の異常を事前に発見し、それに対応した補修等の適切な措置をとることによって法令に定める施設基準及び行為基準の維持に努めるものとする。
（１）放射能中央監視設備及び放射線測定機器、排気及び排水設備、放射性
有機廃液焼却装置並びに一般実験研究用機器その他管理区域の施設基
準維持等については、以下の各号に定める頻度及び方法により、巡視
による週間、月例等の日常点検を実施するほか、定期点検を実施し、
清掃、整備、修理、オーバーホール、その他必要な措置を講じるもの
とする。
１）放射能中央監視設備及び放射線測定機器は、製造業者により年
３回の定期点検及び施設教職員による作動試験を含む月例点検。
２）排気設備は、年３回の専門業者により定期点検及び施設教職員
又は委託業者による月例点検とし、排気浄化装置の浄化能力に
ついては、フィルターを交換した都度はＤＯＰテスト等により
測定するほか、フィルターの圧損をマノメーターにより月例点
検を行うものとする。
３）排水設備は、年１回の専門業者による定期点検及び施設教職員
又は委託業者による年１２回の月例点検。
４）放射性有機廃液焼却装置は、製造業者により年２回の精密点検
及び使用前後の日常点検。
５）放射性同位元素使用施設の作業室として設置されている組換え
ＤＮＡ実験室の安全キャビネットは、専門業者による年１回の
定期点検及び施設教職員又は委託業者による年12回の月例点検。
６）管理区域内の作業室および廃棄作業室のフードは、扉の開口部
の流速測定を含め、年１２回の月例点検。
７）人が常時立ち入る場所の線量当量、空気中濃度限度、表面密度
限度は、月例点検。
８）汚染検査室の更衣設備及び除染器材等の整備状況は、施設教職
員による日常点検。
９）標識、注意事項の掲示状況は、施設教職員による月例点検。
10）使用施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の床、天井、
壁等の亀裂や隙間の発生は、施設教職員による月例点検。
11）施設、設備の設置位置及び台数、地崩れ及び浸水の恐れ、床、
壁等の構造及び材料等については、施設教職員による年１回の
定期点検とし、主として第３項に規定する年末年始総点検に際
して行うものとする。
（２）施設教職員は、以下の各号に定めるところにより放射性同位元素の保
管状況調査を行うものとする。
１）保管中の密封されていない放射性同位元素及び密封されている
放射性同位元素については、原則として３月ごとに全数調査に
より帳簿との照合を実施するものとする。
２）密封されていない放射性同位元素の保管の状況については、毎
年度の期末における放射性同位元素の種類、減衰補正の有無、
保管数量、受入れ及び払出数量、合計保管数量を貯蔵庫ごとに
算出すること。
３）密封されている放射性同位元素の保管の状況については、毎年
度の期末における種類及び数量、保管個数、受入れ及び払出個
数を調査すること。
（３）年末及び年始は、管理区域の施設及び行為基準について点検を実施し、
原則として放射線業務は行わないものとする。
（４）地震、台風、落雷、大雨、大雪、火災等により放射線施設が被害を受
け、又は受けるおそれのある場合若しくは機器設備等の運転その他管
理区域の施設基準維持に関わりのある事項について異常が発生し、又
は発生するおそれのある場合には、速やかに臨時点検を実施し、補修
その他適切な措置を速やかに講じるものとする。
２ 前項に定める点検の結果および講じた措置は、それぞれ担当者が、ＲＩ連絡会その他適切な方法により、研究施設教職員に周知させ、かつ所定の様式により記帳記録するものとする。
３ 施設長は、前各項の点検、調査の結果および講じた措置を第７７条に定めるところに従い保管するほか、以下の各号に定める事項を行う。
（１）毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間について、法令に定める
放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後３月以内に科学技
術庁長官あてに提出すること。
（２）前号の報告書の内容について、理事長、学長及び教授会に報告すると
ともに、本学の施設設備管理部門、安全管理部門、取扱担当部門及び
事務部門の関係者に通知すること。
第１５章 記帳
（記録の保管）
第７３条 施設長は、以下の各号に指定する記録及び帳簿を４月１日を始期とする各年度ごとに閉鎖し、それぞれ５年間、保管しなければならない。
（１）第２７条から第３１条に定める放射性同位 元素の購入、譲受け、譲渡
し。
（２）第４１条から第４４条に定める保管。
（３）第４９条から第５２条に定める廃棄。
（４）第５３条から第５６条に定める運搬又は郵送。
（５）第５８条に定める場所に関する測定結果。
（６）第５９条に定める排気及び排水に関する測定結果 。
（７）第７２条に定める点検の結果その他放射線又は放射性同位 元素等のみ
に係る記録。
２ 施設長は、以下の各号に指定する記録及び帳簿を４月１日を始期とする各年度ごとに閉鎖し、それぞれ永年保管しなければならない。
（１）第６１条に定める被ばく管理。
（２）第６４条に定める健康診断の記録。
（３）第６９条に定める教育訓練に関する記録。
（４）その他、人に関する記録。
第１６章 危険時の措置
（退避、応急措置及び通報）
第７４条 放射線業務従事者、放射線業務従事者又は放射性輸送物の運搬に従事する者は、放射性同位 元素をこぼし、又は空気中に飛散させ、若しくは放射性同位元素以外の危険有害物、毒物劇物等を漏洩させる等、放射線障害又はその他の労働災害を発生させるおそれのある不測の状況が発生した場合には、直ちに、当該放射線施設又は車両等の内部にいる者、又はこれらの附近に居る者に退避するよう警告するとともに、自らも退避し、かつこれらの状況を速やかに放射線安全管理者に報告しなけらばならない。
２ 前項の不測の状況による汚染、被害又は危険の拡がりを防ぐ時間的な余裕のあるときは、当該状況の発生に直接関係のある者は、放射線安全管理者、研究施設教職員、放射線取扱主任者等の指示および協力により、応急の措置をとるものとする。ただし、この場合の措置は、単独で行ってはならない。
３ 地震、火災その他災害が起こった場合には、別図２に定める連絡通報体制に従い、放射線安全管理者は別 記に定める項目について点検を行い、その結果を、放射線取扱主任者および施設長を経由して、理事長に報告しなければならない。
４ 放射線施設に地震、火災その他災害が起こり、放射線施設に延焼又は災害が波及するおそれのある場合に、これを発見した放射線安全管理者、研究施設教職員および放射線業務従事者等は、消火又は延焼もしくは災害の拡大の防止に努めるとともに、直ちに状況および措置の概要を施設長に通 報しなければならない。
５ 放射線障害又は労働災害を受け、又は受けたおそれのある者を発見した者は、二次的災害の発生を防止出来るようにした上で、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講じ、かつその状況を速やかに放射線安全管理者に通 報しなければならない。
６ 放射線安全管理者は、前各項の状況を速やかに施設長に報告しなければならない。
７ 施設長は、前各項に関する通報を受けたときは、地震、火災その他災害の状況に関する情報の収集・伝達に努めるとともに、本学防災規程第１６条に定めるところにより、直ちに状況および措置の概要を理事長（事務局長気付）を経て、消防署に通 報しなければならない。
８ 放射線安全管理者、研究施設教職員及び放射線業務従事者等は、放射性同位 元素による汚染が生じた場合には、速やかにその広がりの防止及び除去を行なわなければならない。
９ 放射線安全管理者及び研究施設教職員は、地震、火災その他災害が起こり、放射線施設に延焼又は災害が波及するおそれのある場合であって、放射性同位 元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立入ることを禁止しなければならない。
10 放射線安全管理者、研究施設教職員及び放射線業務従事者等は、前各項に定める事項のほか、放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
11 施設長は、前各項の状況を記録し、記録は保管しなければならない。
（緊急作業従事者）
第７５条 前条の災害等に対処するための緊急作業を行なう場合には、以下にかかげる事項に定めるところによる。
（１）必要に応じ防護マスク、帽子、しゃへい用前掛、手袋、かん子及び長
靴等の保護具を着用し、かつ、被曝時間を出来る限り短くしなければ
ならない。
（２）男子の放射線業務従事者は、緊急作業に係る線量当量限度を実効線量
当量について１００ミリシーベルトとする。
（盗取及び所在不明）
第７６条 放射性同位元素について盗取又は所在不明その他の事故が生じたときには、これを発見した者は、直ちに放射線安全管理者に報告しなければならない。
２ 放射線安全管理者は、前項の事故について直ちに放射線取扱主任者および施設長に通 報しなければならない。
３ 施設長は、前項に関する通報を受けたときは、事故の状況に関する情報の収集・伝達に努めるとともに、本学防災規程第１６条に定めるところにより、遅滞なく警察官に届け出るために、状況および措置の概要を理事長（事務局長気付）に報告しなければならない。
（科学技術庁長官等への報告）
第７７条 施設長は、本学医学部において所持する放射性同位 元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、放射線障害のおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、警察官に通 報するとともに遅滞なく以下にかかげる事項を科学技術庁長官に届け出なければならない。
（１）地震、火災その他の災害が生じた日時及び場所並びに原因。
（２）発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況。
（３）講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容。
２ 施設長は、以下の各号にかかげる事態が発生したときは、理事長を経て、直ちに、また状況及びそれに対する処置を１０日以内に、それぞれ科学技術庁長官に報告しなければならない。
（１）放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
（２）放射性同位元素が異常に漏洩したとき。
（３）放射線業務従事者について実効線量当量限度又は組織線量当量限度を
超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
（４）前３号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
３ 施設長は、放射線施設を廃止したときは、理事長を経て、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を３０日以内に科学技術庁長官に報告しなければならない。
４ 施設長は、前２項に規定する場合のほか、科学技術庁長官から以下にかかげる事項について期間を定めて報告を求められたときは、当該事項を当該期間内に報告しなければならない。
（１）放射線管理の状況。
（２）放射性同位元素の在庫及びその増減の状況。
（３）本学の管理区域の外において行なわれる放射性同位元素等の廃棄又は
運搬の状況。
附 則
（施行期日）
第１条 この規定は、平成１２年（２０００年）５月１日から施行する。
（廃止）
第２条 聖マリアンナ医科大学医学部附属共通放射能基礎医学研究施設放射線障害予防規定（平成１０年６月１日）は廃止する。
（疑義）
第３条 この規定の条項の解釈に疑義を生じたときは、これを運営委員会に付託するものとする。
（改正）
第４条 法令の改正又は行政指導若しくは共通放射能基礎医学研究施設諸規定の改正等により、この規定を改正する必要があるときは、運営委員会にこれを付託するものとする。
（労働基準法との関係）
第５条 この規定は、労働基準法第８９条第１項第６号に定める就業規則とする。
利用の手引きにもどる
http://www.marianna-u.ac.jp/gakunai/riri/yobou.html

## マ医大利用02
ここでは当施設ご利用に際しての注意事項や
予防規定をご紹介しております。
予防規定をご覧になりたい方はこちらへ。
アイソトープ実験室利用の手引き：放射性同位元素の安全取扱い
（１）はじめに
◆放射性同位元素（ラジオアイソトープ、ＲＩ）やその標識化合物質の取扱は、法令によって規制され、特別 な施設内（管理区域）のみ使用が許可されています。
◆本学で使用できるＲＩの種類（核種）とその量 は、本学のＲＩ使用施設の規模 （貯蔵能力・排気能力・排水能力など）と法律に基づき算出されたもので、科学技術庁長官から本学に交付された、放射性同位 元素使用許可証に記載されているものです。従って、これらの範囲でしか使用できず、これら以外の核種も、またこれらの使用量 を超えて使用することもできません。
◆大学院・アイソトープ研究施設（第一管理区域）および難病治療研究センター・ＲＩ研究施設（第二管理区域）を利用する方は、登録が必要です。
◆放射線業務従事者（ＲＩを用いて実験をする研究者など）には、初めて管理区域に立ち入る前（取扱い前）およびその後の、定期的な教育訓練の受講と健康診断の受診が法律的に定められています。
◆ＲＩの使用に先だって、必ず、この手引きを読んでください。なお、学内規定の詳細については、『聖マリアンナ医科大学放射線障害予防規定』を読んでください。
（２）一般的な注意事項
| i） | 研究施設の利用を希望する方は、利用に先立ち、放射線業務従事者としての登録が必要です。
| ii） | RIの注文は提出された購入申し込み書を審査のうえ、管理室スタッフが行います。個人では購入できません。
| iii） | RI研究施設内では、放射線取扱主任者および管理室スタッフの指示に従ってください。
| iv） | RIを研究施設以外に持ち出すことはかたく禁止いたします。
| v） | RIは定められたRI貯蔵室の貯蔵庫に保管してください。
| vi） | 実験にともなう廃棄物は、所定の方法で分別廃棄してください。
| vii） | RI研究施設を利用するごとに、RIの使用量、廃棄量、保管量など必要事項を必ず、記録してください。
| viii） | 汚染（自分自身が汚染したとき、床にこぼしたときなど）、機器の破損、故障、その他事故が生じたときには、直ちに対処し、必ず、管理室スタッフまで連絡してください。
| ix） | RI研究施設内の掲示を熟読してください。
（３）登録手続
放射線業務従事者の登録申請書に必要事項を記入し、医学部本館6階、アイソトープ研究施設へ提出してください。登録は随時受け付けています。登録申請した方には、教育訓練、健康診断の通 知を行います。規定の教育訓練の受講と健康診断の受診の後、ＲＩ使用が可能となり、管理区域における入退出時に使用する、ＩＤカードをお渡しします。
（４）教育訓練
放射線業務従事者は、『放射性同位元素の安全取扱い』『放射線の人体に及ぼす影響』『関係法規』『放射線障害予防規定』の4項目につき、規定の時間の教育訓練を受けることが、法により定められており、これに従って、教育訓練プログラムが作られています。
◆新規登録者のための教育訓練（Aコース）は、年2回、6月と12月に行います。
◆継続登録者のための教育訓練（Rコース）は、年1回、2月に行います。
◆新規登録者であっても、他の機関でＲＩの使用経験があり、かつ、健康診断の記録を含めた前歴証明書が提出できる方は、新規登録者のための教育訓練の一部の受講が免除されます。詳しくは管理室へお問い合わせください。
◆外国からの留学生など、やむを得ない場合のみ、臨時に教育訓練を行うことがあります。詳しくは、管理室にお問い合わせください。
（５）健康診断
放射線業務従事者は、初めて管理区域に立ち入る前およびその後、定期的に、問診、血液・尿検査、皮膚、眼についての検査を受けることが、放射線障害予防法、労働安全衛生法などで定められており、これらの規定に従って、健康診断を実施しています。
◆健康診断は年4回実施します。
◆放射線業務従事者として登録した方には、事前に通知をします。
（６）アイソトープの購入
(i)アイソトープの注文
★アイソトープを購入する場合には、購入申し込み書に必要事項を記入し、 管理室へ提出してください。アイソトープ注文書は、管理室スタッフが日本アイソトープ協会にFAX送信します。
★実験計画に従い、十分な時間的余裕を見て、アイソトープの注文をしてください。入荷希望日の、少なくとも1週間以上前には注文書を提出するようにお願いします。
(ii)アイソトープが届いたら
★アイソトープが届いたら、管理室スタッフが注文者に電話で連絡した上、アイソトープはパッケージごと、貯蔵室内の貯蔵庫に運んでおきます。
★同封されたアイソトープ出荷案内書は、管理区域内の記帳台にありますので、管理番号を確認の上、使用者が保管してください。
★パッケージに記入されている管理番号、注文者の氏名、所属などを確認の上、アイソトープの入った容器を取り出し、管理番号などを記した後、貯蔵庫内の所定の場所に保管してください。
★汚染されていないパッケージなどは、必ず、アイソトープの表示を消すなどしてから、処分してください。
（７）施設使用時間
正規使用時間が定められています。また、いづれの管理区域においても、１人の放射線業務従事者の管理区域滞在時間数は、週４０時間を超えてはなりません。
(i)第一管理区域（医学部6階RI研究施設）
★正規使用時間は平日平日9:00～21:00、土曜日9:00～12:00です。祝祭休日および正規使用時間外には使用できません。17:00以降に研究施設を利用する際には、管理室スタッフがおりませんので、機器の取扱いも含め、利用者個人で対処しなくてはなりません。
(ii)第二管理区域（難病治療研究センター4階RI研究施設）
★正規使用時間は平日9:00～21:00、土曜日9:00～12:00です。祝祭休日には使用できません。
★正規使用時間外に施設を使用する場合には、『時間外使用許可願』に必要事項記入のうえ、管理室へ提出してください。許可される時間外使用は、平日21:00～翌朝9:00です。ただし、土曜日、祝祭休日の時間外使用はできません。17:00以降に研究施設を利用する際には、管理室 スタッフがおりませんので、機器の取扱いも含め、利用者個人で対処しな くてはなりません。
（８）入退室管理システム
◆管理区域へ出入りする時はカードキーを使用して入り口の扉を開けて下さい。第一管理区域はＩＤカードをカードリーダーに数秒接触させることによって、第二管理区域はカードリーダーに差し込むことによって、開錠されます。第一、第二管理区域ともに、定められた利用時間以外は、カードキーによる開錠はできません。いつでも、手動による開錠はできますので、退室のみ可能ですが、自動施錠後、再入室はできませんので十分注意してください。
◆入退室時には、ビデオモニターが作動し、入退室時間とともに、入り口の映像が録画されます。
（９）ＲＩの使用と保管
(i)ＲＩ貯蔵室への出入り
★ＲＩの貯蔵室は、暗証番号打ち込み式のデジタルロックで、終日鍵がかかっています。9:00～17:00の間は、暗証番号を入力により開錠して貯蔵室に出入りしてください。ＲＩの出し入れはこの時間帯に限ります。
使用後のＲＩは速やかに貯蔵室に戻し、実験室に置かないようにしてください。
★17:00以後は、デジタルロックでは開錠できません。従って、ＲＩの出し入れはできません。すなわち、17:00以降に、RI貯蔵室から、ＲＩの原液バイアルを取り出し、実験を始めることはできません。
(ii)使用核種とその量
管理区域ごとに、核種によって、一日最大使用量 と年間使用数量が定められています。実験計画を立てるときの参考にしてください。
第一管理区域（医学部6階アイソトープ研究施設）
核種 | 一日最大使用量 | 年間使用数量
3H（トリチウム、水素-3） | 18.5 MBq (500 μCi) | 3700 MBq (100 mCi)
125I（ヨウ素-125） | 1.85 MBq (50 μCi) | 370 MBq (10 mCi)
14C（炭素-14） | 3.7 MBq (100 μCi) | 1110 MBq (30 mCi)
32P（リン-32） | 7.4 MBq (200 μCi) | 1110 MBq (30 mCi)
35S（硫黄-35） | 3.7 MBq (100 μCi) | 370 MBq (10 mCi)
45Ca（カルシウム-45） | 3.7 MBq (100 μCi) | 185 MBq (5 mCi)
51Cr（クロム-51） | 3.7 MBq (100 μCi) | 185 MBq (5 mCi)
第二管理区域（難病治療研究センター4階RI研究施設）
核種 | 一日最大使用量 | 年間使用数量
3H（トリチウム、水素-3） | 74.0 MBq (2 mCi) | 3700 MBq (100 mCi)
125I（ヨウ素-125） | 14.8 MBq (400 μCi) | 1110 MBq (30 mCi)
14C（炭素-14） | 37.0 MBq (1 mCi) | 1110 MBq (30 mCi)
32P（リン-32） | 37.0 MBq (1 mCi) | 1850 MBq (50 mCi)
35S（硫黄-35） | 37.0 MBq (1 mCi) | 1110 MBq (30 mCi)
45Ca（カルシウム-45） | 37.0 MBq (1 mCi) | 370 MBq (10 mCi)
51Cr（クロム-51） | 11.1 MBq (300 μCi) | 555 MBq (15 mCi)
（１０）ＲＩ廃棄物の処理
◆廃棄物は分別して廃棄してください。
(i) | 可燃物： | ろ紙、ティッシュペーパーなど
(ii) | 難燃物： | プラスチックチューブ、ポリバイアル、ラテックス手袋など
(iii) | 不燃物： | ガラスバイアル、ガラス器具、塩化ビニール手袋、シリコンチューブなど
(iv) | 無機液体： | 実験廃液など
◆放射性有機廃液（キシレンなどを含むシンチレーター）は、施設で焼却廃棄を行わなければなりません。できるだけ有機廃液を出さないように工夫をお願いいたします。
◆分別などで不明な点があれば、管理室までお問い合わせください。
（１１）機器利用について
◆予約が必要な機器があります。機器ごとに所定の予約表（カレンダー）に氏名、所属、使用予定日時などを記入してください。使用後は、備え付けのノートに、記帳してください。
◆予約表（カレンダー）がない機器については、とくに予約は必要ありませんが、使用後は、備え付けのノートに記帳してください。
◆故障など、お気づきの点がありましたら、管理室スタッフまで連絡してください。
（１２）証明書作成
本学以外の各種放射線取扱施設利用に際し、必要な場合は、放射線業務従事者として登録されており、法令に定められた必要な教育訓練および健康診断を実施している、あるいはいたことなどを記載した証明書を作成します。詳しくは、管理室までお問い合わせください。
（１３）ＲＩ研究施設利用者の義務
放射線障害を防止するため、次の事項は厳守してください。
１：実験前
１） | 作業衣（黄衣）、スリッパ（黄色）などは、RI施設専用のものを使用。
２） | フィルムバッジなどの個人被爆線量計を所定の位置に付ける。
３） | RI研究施設内では、禁食、禁煙。
２：実験中
１） | 防護の３原則を守る。
距離：なるべく遠くに
時間：なるべく短く
遮蔽：間に放射線をさえぎるものを置く。
２） | 実験台の上が汚染されていないことをサーベイモニターで確認し、ポリエチレンろ紙を敷く。
３） | 手に傷があるときにはRIの使用は避ける。
４） | ゴム手袋やポリエチレン製手袋を着用する。
５） | 手袋を着けたままで、測定機器、電源スイッチ、水道の蛇口、引き出しの取っ手、ドアノブ、受話器をつかまない。必要なときは、ペーパータオルを補助用具として用いるか、手袋をはずす。
６） | 強いベータ線を出すRI（３２P）を使用するときにはアクリル製衝立、強いガンマ線を出すRI（１２５I）を使用するときには鉛ブロックなど、核種に応じて適切に遮蔽する。
７） | RIが飛散するおそれのある場合には、フード内で行う。
８） | 液体状のRIはバットの中にポリエチレンろ紙を敷いて取り扱う。
９） | ピペットは口で吸わない。安全ピペッターやオートピペッターを使う。
３：実験後
１） | RIは指定の貯蔵室（貯蔵庫）に保管する。絶対に机上などに放置しない。
２） | RI廃棄物は指定場所に区別を明確にして廃棄する。
３） | 使用済みの器具、容器類は、ただちに洗浄する。
４） | 使用した実験機器・器具、実験台、床の表面の汚染を検査する。
５） | 汚染などの事故の場合は、汚染範囲に目印をつける。除染が困難なときには、直ちに、管理室スタッフに連絡する。特に、測定機器は汚染しないように十分注意する。
６） | 所定の記録書にRIの使用・廃棄・保管などの量を含め、必要事項を記入する。
４：退出のとき
１） | ハンド・フット・クロス・モニターおよびサーベイモニターで、手や衣服の汚染を検査し、必要があれば、除染する。
２） | 退出時は必ず、手を洗う。
５：危険・事故時の措置
１） | 火災・地震などで緊急の事態を発見したときは、直ちに、災害の防止に努めるとともに、管理室スタッフ、放射線取扱主任者などに連絡し、その指示に従う。
２） | 放射線障害を受けた人を発見した場合には、直ちに、救出し、管理室スタッフおよび放射線取扱主任者などに連絡する。
３） | RI物質の盗取、所在不明、汚染、その他事故を発見した場合には、直ちに管理室スタッフおよび放射線取扱主任者などに連絡する。
６：環境への配慮
1. ＲＩ研究施設に入ったＲＩは、放射性廃棄物にならない限り、ＲＩ研究施設外に持ち出されることはありません。この放射性廃棄物は法律に従って、日本アイソトープ協会が引き取り、保管廃棄することになっています。
2. 一度ＲＩとして入手したものは、いくら希釈されようともＲＩです。しかし、極めて低濃度の場合、排気中、排水中に放出してもよいことが、法的に定められています。法律に告示されている主なＲＩの濃度は、液体シンチレーションカウンターで検出すると、3Hで1 ml中3600 dpm、32Pで30 dmp、125Iで6 dpmで、これらは極めて低い放射能です。さらに空気中濃度にいたっては、何万倍にも濃縮しなければ検出できません。 しかし、排水・排気量全体として算出すると、その量 は無視できません。 従って、ＲＩ研究施設内の排水や空気中へのＲＩ排出量 は最小限になるよう努力することが必要です。研究者は、環境への配慮を常に考える義務があります。
（１４）おわりに
現在、医学研究に用いられている程度のＲＩ量 は、使用法を誤らない限り、恐れる必要はありません。しかし、ＲＩは物理的性質として崩壊する以外に、絶対に消滅せず、3Hで半減期は12.3年、14Cは半減期6000年ですから、汚染は長期間残ります。また、フィルムバッジなどの個人被爆モニターの結果 で、被爆が無くとも、内部被爆があり得ます。たとえ高濃度でも、3Hはフィルムバッジでは検出されません。核種と化合物形態によっては、内部被爆の可能性が増します。125Iは甲状腺、32Pや45Caは骨に取り込まれます。また、3Hの水やチミジン、 32Pのリン酸やdATPなどのように、化合物の種類によっても生物学的影響が異なり、放射性のDNA前駆体は、細胞死や突然変異を誘発する可能性があります。
このような観点から、ＲＩ研究施設内は、他のどの場所よりも、確実に、バックグランドが高いことを想定して利用すべきです。放射線の発ガンや遺伝的影響は、いくら微量 であっても、それに応じて確率的に起こるとされています。つまり、ある程度以下なら安全ということはありません。たとえ極めて微量 でも、ＲＩ利用者以外の人に、不安感を与えぬ ように、特に注意して取り扱う必要があります。
Copyright 1999- 共通放射基礎医学研究施設.
Copyright 2003- アイソトープ研究施設.

## 奈良医大
施設
ＲＩ実験施設
前のページへ戻る
本実験室では、ＲＩを利用して種々の医学研究を行います。例えば、日本におけ
る死因第一位の疾患である”がん”の研究も精力的に行います。がんは医学機関に
おいて懸命に取り組まれているにもかかわらず、治癒しない例も少なくありません。
そこで、がんの発生機構の解明をめざした基礎的研究が精力的におこなわれていま
す。最近の成果では、細胞中にあるがん遺伝子が次々と発見され、この遺伝子に特
別な変化が生じたときにがんが発生することがわかってきています。
このようにＲＩは医学研究などには必須のものですが、放射線を放出するために
人体に悪い影響を与えることもあります。これを防止するために、施設は法律に基
づいて安全に設計されており、また放射線障害予防規定が作成され、周囲の環境へ
の影響を排除し、また実験者の安全を配慮してあります。
備品
主要備品一覧
前のページに戻る
| 部屋名 | 入年 | 備品名 | 製造会社 | 機種･規格
| RI測定室 | H6 | 96穴マイクロプレート用自動吸光光度計 | 大日本製薬 | L-5111617
| RI測定室 | H5 | イメージアナライザー | Fuji | BAS1000 MAC
| RI測定室 | H6 | ガンマカウンター | アロカ | ARC-380
| RI測定室 | H6 | 液体シンチレーションカウンター | アロカ | LSC-5101
| RI測定室 | H3 | 分光光度計 | 島津 | UV160A
| β核種室1 | H12 | ジェネティックアナライザー | Applied | ABI PRISM 310
| β核種室1 | H6 | UVクロスリンカー | アマシャム | RPN2502
| β核種室1 |  | セルハーベスター | メディーコン | LM-101 GM25SS
| β核種室1 | H14 | 蛍光発光検出解析装置 | Fuji | FLA-3000/LAS-1000
| β核種室1 | H15 | 超低温槽 | サンヨー | MDF293
| β核種室2 | H3 | フォスフォカウンター | アロカ | BRC-101
| β核種室2 | H5 | 遺伝子増幅装置 | アステック | PC-700
| β核種室2 | H5 | 電子レンジ | シャープ | RE-N1-H
| β核種室3 | H15 | オートクレーブ
| β核種室3 | H15 | バイオウォッシャー
| 暗室 | Ｈ6 | 自動現像装置 | コダック | K-90
| 細胞培養室 | H5 | CO2インキュベーター | タバイ | BNA-121D
| 細胞培養室 | H3 | UV照射装置 | クボタ
| 細胞培養室 | H5 | クリーンベンチ | サンヨー | MCO-12BSF
| 細胞培養室 | S61 | 安全キャビネット | 日立 | SCV1301EC2A
| 細胞培養室 | H6 | 液化窒素貯蔵容器 | 太陽酸素 | DR-30-6
| 細胞培養室 | H6 | 自動血球計数装置 | シスメックス | F-500 CM-5
| 遠心機室 | H9 | X線照射装置 | 日立 | MBR-1520R
| 遠心機室 | H6 | 遠心式濃縮機 | タイテック | システム3 VC-960
| 遠心機室 | H6 | 卓上超遠心機 | ベックマン | Optima TL
| 遠心機室 | H6 | 密閉式超音波細胞破砕装置 | コスモバイオ | UCD-200TM
| 微生物実験室 | H6 | 超低温槽 | サンヨー | MDF-192
| 高エネルギーγ室 |  | CO2インキュベーター | サンヨー | MCO-96
| 高エネルギーγ室 | H10 | 蛍光倒立顕微鏡 | ライカ | DMIRB
| γ核種室 | H5 | CO2インキュベーター | タバイ | BNA-121D
| γ核種室 | H5 | クリーンベンチ | サンヨー | MCV-12-BSF
| γ核種室 | H5 | 超低温槽 | サンヨー | MDF-192
| γ核種室 |  | ＨＰＬＣ(高性能液体クロマトグラフ）
| 高濃度γ室 | H4 | トランスイルミネーター | フナコシ | TEM-20
| RI動物実験室1 | H5 | 全身麻酔器 | キムラ | コンパクト-15型
| RI動物実験室1 | H6 | 中動物手術台 | 木下医療 | BV-1
| RI動物実験室1 | H6 | 電気メス（ハイフリケーター） | キムラ | 7-797型
| RI動物実験室1 | H6 | 無影灯 | 木下医療 | 4灯 550CCR
| RI動物実験室1 | H11 | LDIレーザードップラー式血流画像化装置 | モンテシステム
| RI動物実験室1 | H7 | 血液ガス分析装置 | ラジオメーター | ABL-50
前のページに戻る
非密封ＲＩ許可数量
組織図
前のページへ戻る
緊急連絡網
前のページへ戻る
前のページへ戻る

## 奈良医大規程
奈良県立医科大学研究用放射線障害予防規程
第１章 総 則
（目 的）
第１条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律（昭
和３２年法律第１６７号。以下「法」という。）、放射性同位元素等による放
射線障害防止に関する法律施行令（昭和３５年政令第２５９号。以下「施行
令」という。）及び放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行
規則（昭和３５年総理府令第５６号。以下「施行規則」という。）に基づき、
奈良県立医科大学（看護短期大学部を含む。以下「大学」という。）における
研究用の放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものの取扱い
及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安
全を確保することを目的とする。
２ 法に規定する「放射線障害予防規定」として、この規程を定める。
（適用範囲）
第２条 この規程は、大学の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
（用語の定義）
第３条 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
（１）ラジオアイソトープ（以下「ＲＩ」という。）とは、大学における研究
用放射性同位元素をいう。
（２）「ＲＩ等」とは、ＲＩ及びＲＩによって汚染されたものをいう。
（３）「業務従事者」とは、ＲＩ等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に
従事するため、管理区域に立ち入る者で、第13条に定める奈良県立医科大
学ラジオアイソトープ委員会（以下「ＲＩ委員会」という。）の委員長が
放射線業務従事者として指定した者をいう。
（４）「放射線施設」とは、大学の総合研究施設におけるＲＩ等を取扱う使用
施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
（他の規程との関連）
第４条 ＲＩ等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、
次の各号に掲げる規程その他保安に関する規程の定めによる。
（１）奈良県職員安全衛生管理規程（昭和62年12月奈良県訓令第３号）
（２）奈良県立医科大学電気保安規程（昭和39年９月１日制定）
（３）奈良県立医科大学防火管理規程（昭和43年11月19日制定）
（細則等制定）
第５条 学長は、法及びこの規程に定める事項の実施についての運用基準等を、
ＲＩ委員会の議を経て次の各号の細則等として定めるものとする。
（１）奈良県立医科大学研究用放射線障害予防規程細則
（２）放射性有機廃液焼却炉運転管理要領
（遵守等の義務）
第６条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」と
いう。）は、放射線取扱主任者（以下「主任者」という。）が放射線障害の防
止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
２ 学長は、主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければな
らない。
３ 学長は、ＲＩ委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなけ
ればならない。
第２章 放射線施設、組織及び職務
（放射線施設及び組織）
第７条 大学における放射線施設は、別表第１に掲げるとおりとする。
２ 前項の施設における放射線管理業務を行うために、ラジオアイソトープ管理
室（以下「ＲＩ管理室」という。）を置く。
３ 大学におけるＲＩ等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関
する組織は、別図のとおりとする。
（学 長）
第８条 学長は、放射線障害の防止についての業務の統括管理者として、かつ、
次の各号に定める事項についての義務者としてその職務を行う。
（１）法、施行令及び施行規則上の各種手続きを実施すること。
（２）主任者、主任者の代理者（以下「代理者」という。）、ＲＩ管理室長及
びラジオアイソトープ実験室管理者（以下「ＲＩ実験室管理者」とい
う。）を選任すること。
（３）第13条第３項第６号に定めるＲＩ委員会の委員を教授会の議を経て任命
すること。
（総合研究施設部長）
第９条 総合研究施設部長は、施設の運営業務の総括者として次の各号に定める
事項についての職務を行う。
（１）放射線施設等の基準適合を維持すること。
（２）ＲＩ等の使用、保管等の行為基準を遵守すること。
（主任者等の選任）
第10条 学長は、放射線障害の発生防止について必要な監督を行わせるため、Ｒ
Ｉ委員会の議を経て法に規定する第１種放射線取扱主任者免状（以下「免状」
という。）を有する者のうちから主任者を任命する。
２ 学長は、主任者が、旅行、疾病その他の事由により職務を行うことができな
いと認めたときは、その期間中その職務を代行させるため、ＲＩ委員会の議を
経て免状を有する者のうちから代理者を任命する。
（主任者の職務）
第11条 主任者は、放射線障害の発生防止に係る監督に関し、次の各号に定める
職務を行う。
（１）この規程の制定及び改廃に参画すること。
（２）放射線障害防止上重要な計画作成に参画し、その実施を監督すること。
（３）法令に基づく申請、届出、報告の審査を行うこと。
（４）立入検査等に立ち会うこと。
（５）異常及び事故時に必要な措置を指示し、その原因調査に参画すること。
（６）学長に対し意見の具申を行うこと。
（７）使用状況等及び施設、帳簿、書類等を監査すること。
（８）関係者へ助言、勧告及び指示を与えること。
（９）ＲＩ委員会の開催を要求すること。
（10）放射線障害発生の発見に努め、その防止に必要な措置を講ずること。
（11）法、施行令、施行規則及びこの規程の違反者をＲＩ委員会に報告するこ
と。
（12）その他放射線障害防止に関し必要な事項を行うこと。
（代理者の職務）
第12条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、
その職務を代行しなければならない。
（ＲＩ委員会）
第13条 学長は、放射線障害の防止について必要な業務を行わせるため、ＲＩ委
員会を置く。
２ ＲＩ委員会は、次の各号に定める職務を行う。
（１）主任者、代理者、ＲＩ管理室長及びＲＩ実験室管理者となる者を学長に
内申すること。
（２）業務従事者について資格審査をし主任者の同意を求め登録すること。
（３）学長から諮問のあった放射線障害防止に関し必要な事項について、調査
審議し学長に答申すること。
（４）業務従事者に対する放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び
訓練の企画に関すること。
（５）放射線障害が発生しているかどうかを発見するために講ずべき措置を定
め、その実施を学長に勧告すること。
（６）学長から諮問のあった放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者
に対する保健上必要な措置を定め、その実施を学長に答申すること。
（７）放射線施設の新設又は改廃若しくは保全に関し必要な事項を企画するこ
と。
（８）事故及び危険時の措置に関すること。
（９）この規程の改正に関すること。
（10）法、施行令、施行規則及びこの規程に違反した者に対する処置に関する
こと。
（11）その他、放射線障害の防止に関し必要な事項に関すること。
３ ＲＩ委員会の委員は、次の者をもって組織する。
（１）主任者
（２）ＲＩ管理室長
（３）放射線施設責任者
（４）ＲＩ実験室管理者
（５）ＲＩ設備管理者
（６）学長が指名した者
４ 前項の委員のうち、第６号の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げ
ない。
５ 前項の委員が欠員となったときは直ちに補充し、その任期は前任者の残任期
間とする。
６ ＲＩ委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
７ 委員長は、ＲＩ委員会を招集し、その議長となる。
８ ＲＩ委員会は、６月、９月、１２月及び３月に開催する。
９ 委員長は、必要があるときは随時ＲＩ委員会を開催することができる。
10 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者をＲＩ委員会に出席させること
ができる。
11 委員長が旅行、疾病等で職務を行えない場合、委員長があらかじめ指定した
委員が、その職務を代行する。
（放射線施設責任者）
第14条 第７条第１項に定める放射線施設ごとに放射線施設責任者を置く。
２ 放射線施設責任者は各放射線施設が属する施設長をもって充てる。
３ 放射線施設責任者は、放射線施設の管理業務を総括する。
（ＲＩ実験室管理者）
第15条 管理区域ごとに担当区域を定め、ＲＩ実験室管理者を置く。
２ ＲＩ実験室管理者は、担当管理区域のＲＩ実験室の使用及び保守等の管理
（第18条に定めるＲＩ設備管理者の業務を除く。）を総括し、主任者の指示に
従って放射線障害の防止に係る次の各号に定める職務を行う。
（１）放射線障害が発生しているかどうかを発見するために、必要な措置を主
任者に具申すること。
（２）ＲＩ等の使用、保管、運搬、廃棄及びこれらの記録に関すること。
（３）この規程に定められた記録事項を記帳し、その記録をＲＩ管理室へ移管
すること。
（４）事故及び危険時に講ずる必要な措置に関すること。
（５）主任者又はＲＩ管理室長が業務従事者に対し放射線障害防止のために行
う指示等を遵守させること。
（６）その他放射線障害の防止に関し必要な措置を講ずること。
（取扱責任者）
第16条 ＲＩ等の安全な取扱いをはかるために、実験ごとに業務従事者のうちか
ら取扱責任者を定め、ＲＩ実験室管理者を経て主任者の承認を受けなければな
らない。
２ 取扱責任者は、業務従事者に対し、ＲＩ等の取扱いについて、適切な指示を
与えるとともに、ＲＩ等の使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を監督し、
これをＲＩ実験室管理者を経てＲＩ管理室長に報告しなければならない。
（業務従事者）
第17条 大学においてＲＩ等の取扱等業務に従事する者は、業務従事者として登
録しなければならない。
２ 業務従事者は、登録を受けようとするときは、所属長の同意に基づきＲＩ管
理室長を通じてＲＩ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
３ 業務従事者は、前項の承認を受けるに当たり、第36条に定める教育及び訓練
を受けなければならない。
４ 業務従事者は、第37条に定める健康診断を受けなければならない。
（ＲＩ設備管理者）
第18条 ＲＩ設備管理者は、主任者の指示に従い電源設備、給排水設備及び給排
気設備等の施設の運転、保守等の業務を総括する。
２ ＲＩ設備管理者は、管財課長をもって充てる。
３ 第１項の業務を行うため、ＲＩ設備管理担当者を置く。
４ ＲＩ設備管理担当者は、総合研究施設部及び管財課の職員をもって充てる。
（ＲＩ管理室長）
第19条 ＲＩ管理室長は、放射線管理業務を総括し、主任者の監督のもとに次の
各号に定める職務を行う。
（１）管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理に
関すること。
（２）放射線施設、管理区域及び大学の境界における放射線の量、表面汚染密
度の測定及び管理に関すること。
（３）放射線管理関係測定機器の保守管理に関すること。
（４）ＲＩ等の受入、払出、使用、保管、運搬及び廃棄の管理に関すること。
（５）放射線取扱業務の安全のための技術的事項の業務に関すること。
（６）業務従事者に対する教育訓練を実施すること。
（７）業務従事者に対する健康診断の計画を立案し、実施すること。
（８）業務従事者への放射線測定器の交付並びにその測定に関すること。
（９）前各号に関する記録を作成し保存すること。
（10）第６号、第７号及び第８号の結果の記録の写しを業務従事者に交付する
こと。
（11）管理区域におけるＲＩ等の盗取その他の事故を防止するため、施設を整
備すること。
（12）その他放射線障害の防止に関する主任者の指示に関すること。
２ ＲＩ管理室の業務を処理するため、ＲＩ管理室担当者を置く。
３ ＲＩ管理室担当者は、総合研究施設部の職員をもって充てる。
第３章 管理区域
（管理区域）
第20条 学長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管
理区域として指定する。
２ 前項で指定する管理区域は、別に定める細則による。
３ ＲＩ実験室管理者は、業務従事者でない者を管理区域に立ち入らせてはなら
ない。
ただし、見学等で一時立入者としてＲＩ管理室長又はＲＩ実験室管理者の許
可を受けたときは、この限りでない。
（管理区域に関する遵守事項）
第21条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら
ない。
（１）定められた出入口から出入りすること。
（２）管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入すること。
（３）個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
（４）管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。
（５）業務従事者は、主任者及びＲＩ実験室管理者が放射線障害を防止するた
めに行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
（６）一時立入者は、主任者、ＲＩ実験室管理者及び業務従事者が放射線障害
を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に
従うこと。
（７）専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これら
のものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
（８）ＲＩを体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちにＲＩ実
験室管理者に連絡し、その指示に従うこと。
（９）退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場
合は、ＲＩ実験室管理者に連絡するとともに、直ちに汚染除去（以下「除
染」という。）のための措置を取ること。除染が困難な場合は、主任者に
連絡し、その指示に従うこと。
２ ＲＩ実験室管理者は、前項の指示に従わない者がある場合は、管理区域への
立ち入りを禁止することができる。
３ ＲＩ実験室管理者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注
意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第４章 施設の維持及び管理
（巡視点検等）
第22条 放射線施設責任者、ＲＩ実験室管理者、ＲＩ設備管理者及びＲＩ管理室
長は、細則に従い、定期的に放射線施設の巡視、点検を行わなければならない。
ただし、施設等の使用が長期間にわたり停止されている場合においては、その
施設等の状況に応じてその間の巡視、点検を省略することができる。
２ 放射線施設責任者、ＲＩ実験室管理者、ＲＩ設備管理者及びＲＩ管理室長は、
前項の巡視、点検の結果、異常を認めたときは、その旨を主任者及び総合研究
施設部長に通報するとともに、改善に関し必要な措置を講じなければならない。
（自主点検）
第23条 ＲＩ委員会、主任者、放射線施設責任者、ＲＩ管理室長、ＲＩ実験室管
理者及びＲＩ設備管理者は、別表第２及び細則に定めるところに従い年２回以
上使用施設等に係る自主点検を行わなければならない。
２ ＲＩ委員会、主任者、放射線施設責任者、ＲＩ管理室長、ＲＩ実験室管理者
及びＲＩ設備管理者は、前項の自主点検の結果異常を認めたときは、その旨を
主任者及び総合研究施設部長に報告するとともに、改善に関し必要な措置を講
じなければならない。
（点検結果の通知等）
第24条 ＲＩ委員会、主任者、放射線施設責任者、ＲＩ管理室長、ＲＩ実験室管
理者及びＲＩ設備管理者は、それぞれ自主点検を終えたときは、その結果を相
互に通知しなければならない。
２ ＲＩ管理室長は、第23条第１項の自主点検を終え、又は前項の通知を受けた
ときは、その結果をとりまとめて主任者、ＲＩ委員長及び総合研究施設部長に
報告しなければならない。
（修理、改造等）
第25条 放射線施設責任者、ＲＩ管理室長、ＲＩ実験室管理者及びＲＩ設備管理
者は、それぞれの所管に係る設備、機器等について、細則で定める規模以上の
修理、改造及び除染を行うときは、協議のうえ、その実施計画を作成し、主任
者、総合研究施設部長及び学長の承認を受けなければならない。
２ 学長は前項の承認を行う際に、放射線障害の防止上必要があると認めるとき
は、ＲＩ委員会に諮問するものとする。
３ 放射線施設責任者、ＲＩ管理室長、ＲＩ実験室管理者及びＲＩ設備管理者は、
第１項の修理、改造及び除染を終えたときは、その結果について主任者、ＲＩ
委員長、総合研究施設部長及び学長に報告しなければならない。
第５章 使 用
（ＲＩの使用）
第26条 密封されていないＲＩ（以下「非密封ＲＩ」という。）を使用する者は、
ＲＩ実験室管理者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら
ない。
（１）非密封ＲＩの使用は、細則に定める安全取扱基準に従って作業室におい
て行い、許可使用数量を超えないこと。
（２）排気設備が正常に動作していることを確認すること。
（３）吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
（４）しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
（５）遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
（６）放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
（７）作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。又これ
らを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
（８）作業室から退出するときは、人体及び作業衣、作業靴、保護具等人体に
着用しているものの汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
（９）表面のＲＩの密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室
から持ち出さないこと。
（10）表面のＲＩの密度が表面密度限度の１／１０を超えているものは、みだ
りに管理区域から持ち出さないこと。
（11）非密封ＲＩの使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定
の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発
生の防止措置を講ずること。
２ ＲＩの使用にあたっては、あらかじめ使用に係る計画書を作成しＲＩ実験室
管理者及び主任者の許可を受けなければならない。
３ 機器に装備されたＲＩは、機器に装備したまま所定の方法により使用しなけ
ればならない。
第６章 保管、運搬、及び廃棄
（保 管）
第27条 ＲＩの保管は、次の各号に従って行わなければならない。
（１）ＲＩは所定の容器に入れ、所定の貯蔵室に入れ貯蔵すること。
（２）貯蔵室にはその貯蔵能力を超えてＲＩを貯蔵しないこと。
（３）非密封ＲＩを貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、
吸収材、受皿を使用する等、貯蔵室内に汚染が拡大しないよう措置を講ず
ること。
（４）機器に装備されたＲＩは、装備した状態で保管すること。
（５）貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項
を掲示すること。
（管理区域における運搬）
第28条 管理区域においてＲＩ等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁
止、転倒・転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必
要な措置を講じなければならない。
（大学内における運搬）
第29条 大学内においてＲＩ等を運搬しようとするときは、前条に規定する措置
に加えて、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめＲＩ実験室管
理者の承認を受けて行わなければならない。
（１）ＲＩ等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、
振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
（２）表面汚染密度については、搬出物の表面のＲＩの密度が表面密度限度の
１／１０を超えないようにすること。
（３）線量率については、搬出物の表面において２ミリシーベルト毎時を超え
ず、かつ、搬出物の表面から１メートル離れた位置において１００マイク
ロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
（４）運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者
の接近を制限すること。
（５）監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
（６）輸送容器表面に所定の標識を付けること。
（７）その他関係法令に基づき実施すること。
２ 前項の規定は、運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのな
い場合には適用しない。
（大学外における運搬）
第30条 大学外においてＲＩ等を運搬しようとするときは、主任者の承認を受け
るとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
（廃 棄）
第31条 非密封ＲＩ等の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。
（１）固体状の放射性廃棄物は、不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞ
れ専用の廃棄物容器に封入し、保管廃棄室に保管廃棄すること。
（２）液体状の放射性廃棄物は、所定の核種ごと又は放射能レベルに分類し、
保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中のＲＩの濃度を濃度限
度以下とし排水すること。
（３）気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中のＲＩ
の濃度を濃度限度以下として排気すること。
２ 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、次の各号に従って行わなけ
ればならない。
（１）焼却処理は ３H，１４C，３２P，３３P，３５S及び４５Caを含む液体
シンチレーター廃液、放射線障害防止法関係法令に基づき行われるモニタ
リングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液並びに助燃剤に
限ること。
（２）放射性有機廃液の濃度を３Ｈ，１４Ｃ，３５Ｓは３７ベクレル／ｃｍ３、
３２Ｐ，３３Ｐ，４５Ｃａ及び放射線障害防止法関係法令に基づき行
われるモニタリングの際に採取した試料に含まれるその他の核種は３．７
ベクレル／ｃｍ３以下とすること。
（３）焼却炉の運転は、ＲＩ管理室長の管理のもとに行うこと。
（４）ＲＩ管理室長は、焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業、異常時並び
に危険時の措置に必要な教育訓練を受けた者の中から、焼却立会者及び運
転担当者を選任すること。
（５）焼却炉の運転は、別に定める放射性有機廃液焼却炉運転管理要領（以下
「運転管理要領」という。）に従って行い、異常が発生した場合は直ちに
運転を停止し主任者に報告するとともに適切な措置を講じなければならな
い。
（６）焼却炉は、運転管理要領に基づき定期的に点検するとともに、運転前に
おいても所定の点検を行い、異常を認めた場合は、適切な措置を講じなけ
ればならない。
３ 密封ＲＩの廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならな
い。
（保管状況の調査）
第32条 ＲＩ実験室管理者は、月１回所管するＲＩの保管の状況の調査を行い、
その結果をＲＩ管理室長に報告しなければならない。
２ ＲＩ管理室長は、前項の報告に基づき、年１回核種ごとの保管量及び保管の
状況を取りまとめなければならない。
第７章 測 定
（放射線測定機器等の保守）
第33条 ＲＩ管理室長は、安全管理に係る放射線測定機器等について常に正常な
機能を維持するように保守しなければならない。
（場所の測定）
第34条 ＲＩ管理室長は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量
及びＲＩによる汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければな
らない。
２ 放射線の量の測定は、原則として１センチメートル線量当量について放射線
測定器を使用して行わなければならない。
３ 非密封ＲＩ取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
（１）放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及
び大学の境界について細則に定めるところに従い行うこと。
（２）ＲＩによる汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排
気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について細則の定め
るところにより行うこと。
（３）実施時期は、取扱開始前に１回、取扱開始後にあっては、１月を超えな
い期間ごとに１回とする。ただし、排気口又は排水口における測定は、排
気又は排水のつど行うこと。
４ ＲＩ装備機器設置施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
（１）測定場所は、機器の表面とする。
（２）実施時期は、取扱開始前に１回、取扱開始後にあっては、６月を超えな
い期間ごとに１回とする。
５ ＲＩ管理室長は、次の項目について測定結果を記録し、保存しなければなら
ない。
（１）測定日時
（２）測定箇所
（３）測定をした者の氏名
（４）放射線測定器の種類及び形式
（５）測定方法
（６）測定結果
６ 前項の測定結果は、５年間保存する。
（個人被ばく線量の測定）
第35条 ＲＩ管理室長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を
着用させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、
放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれ
らの値を算出することとする。
（１）放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。
（２）測定は、胸部（女子にあっては腹部）について１センチメートル線量当
量及び７０マイクロメートル線量当量について行うこと。
（３）前号のほか頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分
並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるお
それのある部分が、胸部及び上腕部（女子にあっては腹部及び大たい部）
から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
（４）人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい
部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、第２号及び第３
号のほか当該部位についても行うこと。
（５）ＲＩを誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくに
ついても測定を行うこと。
（６）測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継
続して行うこと。ただし、一時立入者としてＲＩ管理室長又はＲＩ実験室
管理者が認めた者については、外部被ばくの実効線量が１００マイクロシ
ーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
（７）次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
（８）前号の測定結果については、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月
１日を始期とする各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに本人の申
出等により使用者等が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産
までの間毎月１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに集計し記
録すること。
（９）第７号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次の項目について
記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
（10）前号の算定は、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月１日を始期と
する各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに本人の申出等により使
用者等が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月
１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに行い、記録すること。
（11）実効線量の算定の結果、４月１日を始期とする１年間についての実効線
量が２０ミリシーベルトを越えた場合は、当該１年間以降は、当該１年間
を含む５年間（平成１３年４月１日以後５年ごとに区分した各期間）の累
積実効線量を当該期間について、毎年度集計し次の項目について記録する
こと。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
（12）第７号から第11号の記録は、ＲＩ管理室長が永久に保存するとともに、
記録のつど対象者に対しその写しを交付すること。
２ ＲＩ管理室長は、前項の測定結果に基づき、使用施設等における１年間の業
務従事者数及び個人実効線量分布を作成しなければならない。
第８章 教育及び訓練
（教育及び訓練）
第36条 ＲＩ管理室長は、業務従事者及び６３Niガスクロマトグラフ取扱者に対し、
この規程の周知を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及
び訓練を実施しなければならない。
２ 前項の規定による教育及び訓練は、次の各号の定めるところによる。
（１）実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱い業務を開始する前
ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱い業務の開始後にあっては、１年
を超えない期間ごと
（２）前号ア及びイについては、次に掲げる項目及び時間数を、ウについては、
次に掲げる項目について実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響 ３０分間以上
イ ＲＩの安全取扱 ４時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令 １時間以上
エ 放射線障害予防規程 ３０分間以上
オ その他放射線障害防止に関し必要な事項
３ 前項の規定にかかわらず、前項第２号に掲げる実施項目に関して十分な知識
及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略
することができる。
４ ＲＩ管理室長又はＲＩ実験室管理者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一
時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止
するために必要な注意事項を熟知させなければならない。
第９章 健康診断
（健康診断）
第37条 ＲＩ管理室長は、業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健
康診断を実施しなければならない。
（１）実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前。
イ 管理区域に立ち入った後にあっては、１年を超えない期間ごと。
（２）健康診断は、学長が委嘱した医師により行うものとする。
（３）健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
（４）問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
（５）検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、アから
ウの部位又は項目（初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては、
ア及びイの部位又は項目を除く。）については、医師が必要と認める場合
に行うこととする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血
球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
２ ＲＩ管理室長は、前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一に該当
する場合は、遅滞なくその者について健康診断を行わなければならない。
（１）ＲＩを誤って摂取した場合。
（２）ＲＩにより表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除
去することができない場合。
（３）ＲＩにより皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合。
（４）実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばく
したおそれのある場合。
３ ＲＩ管理室長は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
（１）実施年月日
（２）対象者の氏名
（３）健康診断を実施した医師名
（４）健康診断の結果
（５）健康診断の結果に基づいて講じた措置
４ 健康診断の結果は、ＲＩ管理室長が永久に保存するとともに実施のつど記録
の写しを対象者に交付しなければならない。
（放射線障害を受けた者等に対する措置）
第38条 学長は、次の各号に定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受
けたおそれのある者に対し、保健上必要な措置を講じなければならない。
（１）業務従事者が、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、
管理区域への立ち入り時間の短縮、立ち入りの禁止又は放射線に被ばくす
るおそれの少ない業務への配置転換等を行い、必要な保健指導を行うこと。
（２）一時立入者が、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、
遅滞なく医師の診断を受けさせ、必要な保健指導を行うこと。
２ 学長は、前項の措置を講ずる必要が生じたときは、ＲＩ委員会に保健指導の
適用について諮問しなければならない。
３ ＲＩ委員会は、前項の諮問を受けたときは、直ちに診断を行った医師及びＲ
Ｉ委員会が適当と認める医師の意見を聞き、保健指導の基準に照らし、その者
に対する措置を承認し、学長に答申する。
４ 学長は、前項の答申に基づきその者に文書により通告する。
第10章 記帳及び保存
（記 帳）
第39条 主任者は、ＲＩ等の使用、保管、運搬、廃棄、放射線施設の点検並びに
教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、記載すべき者に確実に記入するよ
う監督しなければならない。
２ 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号のとおりとする。
（１）使 用
ア ＲＩの種類及び数量
イ ＲＩの使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ ＲＩの使用に従事する者の氏名
（２）保 管
ア ＲＩの種類及び数量
イ ＲＩの保管の期間、方法及び場所
ウ ＲＩの保管に従事する者の氏名
（３）運 搬
ア 大学の外におけるＲＩの運搬の年月日、方法
イ 荷受け人又は荷送り人、運搬を委託された者及び運搬に従事する者
の氏名
（４）廃 棄
ア ＲＩの種類及び数量
イ ＲＩの廃棄の年月日、方法及び場所
ウ ＲＩの廃棄に従事する者の氏名
（５）放射線施設の点検
ア 放射線施設の点検実施年月日
イ 放射線施設の点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 放射線施設の点検を行なった者の氏名
（６）教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
３ 前項に定める帳簿に記載を行った者は、帳簿に記載した事項について、主任
者の点検を受けなければならない。
４ 主任者は、第２項に定める帳簿を各年度ごとに閉鎖し、閉鎖後５年間ＲＩ管
理室長に保存させなければならない。
第11章 危険時の措置等
（危険時の措置）
第40条 ＲＩ等に関し地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより、
放射線障害が発生した場合又は発生するおそれのある場合、その発見者は、細
則並びに奈良県立医科大学防火管理規程の定めるところに従い、直ちに災害の
拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。
２ 学長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに、
遅滞なく文部科学大臣又は国土交通大臣に届け出なければならない。
（地震、火災等の災害時における措置）
第41条 地震、火災その他の災害が発生したときは、放射線施設責任者、ＲＩ実
験室管理者、ＲＩ設備管理者及びＲＩ管理室長は、細則に定める災害時の連絡
通報体制に従い、別表第３に定める項目について点検を行い、当該施設の保安
に影響がないことを確認しなければならない。
２ 前項の点検の結果、異常を認めたときは、放射線施設責任者、ＲＩ実験室管
理者、ＲＩ設備管理者及びＲＩ管理室長は、その旨を主任者、総合研究施設部
長及び学長に通報するとともに、改善に関し必要な措置を講じなければならな
い。
第12章 報告及び事故届
（一般報告）
第42条 ＲＩ管理室長は、施行規則第39条第３項に定める放射線管理状況報告書
を、毎年４月１日から翌年の３月31日までの期間について作成し、学長に報告
しなければならない。
２ 学長は、前項の報告を受けたときは、同項の期間の経過後３月以内に、同項
の放射線管理状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
（報 告）
第43条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに細則に定めるとこ
ろに従い通報しなければならない。
（１）ＲＩ等の盗取又は所在不明が生じた場合。
（２）ＲＩ等が異常に漏洩した場合。
（３）管理区域に立ち入った者について、実効線量限度又は等価線量限度を超
え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合。
（４）前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生したおそれのある場合。
２ 学長は、前項の通報を受けた場合には、その旨を直ちに、その状況及びそれ
に対する措置を１０日以内に、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならな
い。
（事故届）
第44条 学長は、放射線施設のＲＩ等について、盗取、所在不明、その他の事故
が生じたときは、遅滞なくその旨を所轄の警察署長に届け出なければならない。
（事故等の事後措置）
第45条 学長は、第43条の通報を受けたのち速やかにＲＩ委員会の開催を求め、
事故の原因、放射線障害及び汚染の状況について、調査を行わせなければなら
ない。
２ 学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して、第38条
に規定する措置を講じなければならない。
第13章 雑 則
（放射線施設の使用等）
第46条 放射線施設の使用の開始及び停止は、ＲＩ委員会の議を経て学長が決定
し、その旨を学内に公示する。ただし、細則に定める停止期間は、この限りで
はない。
（防火対策）
第47条 学長は、ＲＩ等の所在場所等をあらかじめ所轄の消防署長に連絡し、防
火対策等について協議しておくものとする。
（違反者に対する措置）
第48条 ＲＩ実験室管理者は、業務従事者が、法、施行令、施行規則若しくはこ
の規程に違反したときは、主任者に報告しなければならない。
２ 主任者は、前項の報告を受けた場合には、ＲＩ委員会に報告し、ＲＩ委員会
は、その処置について協議し、その結果を業務従事者に通告する。
３ 前項の処置は、次の各号とする。
（１）ＲＩの使用制限
（２）ＲＩの使用停止
（３）業務従事者の登録の取消
４ ＲＩ委員長は、前項の処置を講じたときは、速やかに学長に報告する。
５ 第２項の処置を受けた者が、その処置に不服のあるときは、処置の通知を受
けた日から３０日以内に、学長に不服申し立てをすることができる。
６ 学長は、前項の不服申し立てを受けたときは、ＲＩ委員会と協議し、処置す
る。
（規程の改正）
第49条 この規程の改正は、ＲＩ委員会が発議し、学長が教授会の議を経て決定
する。
２ 学長は、法第２１条第３項の規定により、その旨を文部科学大臣に届け出な
ければならない。
附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成５年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規程施行の際現に主任者、ＲＩ委員会委員である者は、この規程に基づ
き選任された者とみなす。この場合において、第13条第３項第６号の委員の任
期は、同条第４項の規定にかかわらず従前の例によるものとする。
３ この規程施行の際現にＲＩ中央管理室長である者は、この規程に基づき選任
されたＲＩ管理室長とみなす。
４ 奈良県立医科大学研究用放射線障害予防規程（平成元年３月28日制定）の第
７条に定める放射線施設は、廃止されるまで従前の例によるものとする。
（規程の廃止）
５ 奈良県立医科大学研究用放射線障害予防規程（平成元年３月28日制定）は
廃止する。
（奈良県立医科大学防火管理規程の一部改正）
６ 奈良県立医科大学防火管理規程（昭和43年11月19日制定）の一部を次のよう
に改正する。
第５条第３項第１号中「奈良県立医科大学研究用放射線障害予防規程（平成
元年３月28日制定）第９条第１項」を「奈良県立医科大学研究用放射線障害予
防規程（平成５年10月１日制定）第10条第１項」に改める。
附 則（平成８年３月26日）
（施行期日）
この規程は、平成８年４月１日から施行する。
附 則（平成８年４月１日）
（施行期日）
この規程は、平成８年４月１日から施行する。
附 則（平成13年３月７日）
（施行期日）
この規程は、平成13年４月１日から施行する。
附 則（平成13年６月12日）
（施行期日）
この規程は、平成13年６月12日から施行する。

## 奈良医大利用05
ラジオアイソトープ実験施設
利用マニュアル
はじめに
ラジオアイソトープ（ＲＩ）の使用（医学研究）は、放射線障害防止法で罰則含め
非常に厳しく規制されている。一方、分子生物学的手法に依存度の高い先端的
な研究は今やＲＩの利用なくしては考えられない。それ故、ＲＩ使用者は法令で定
められた約束ごとを自分の習慣の中に取り込み実験するしか選択の余地は残さ
れていない。
放射線業務従事者になるためには、
１）新人教育訓練（６時間）を受講する。（春、秋の年２回実施）
２）健康診断(問診及び検査又は検診）を受診することが必須。
さらに翌年以降もＲＩ使用を継続するためには、
１）毎年１回、再教育訓練（２時間）を受講する。
２）毎年１回、健康診断（問診）を受診する。
ことが必要です。
放射線業務従事者の区分け
Ａ．ＲＩ使用者
実際にＲＩ実験を行う者。
年１回の定期的な健康診断・教育訓練が義務化される。
ルクセルバッジ・ＩＤカードの貸与。
Ｂ．潜在的ＲＩ使用者（すぐにＲＩ使用の予定のない人はこちらに属すこと）
潜在的にはＲＩ実験の可能性があるが、現時点では予定がない人
定期的な健康診断・教育訓練の免除。（資料配布）
健康診断と再教育訓練で随時ＲＩ使用者になれる。
つまり、新人教育訓練受講済みの権利が長く保持できるということ。
ＲＩ使用者になるとＩＤカードが貸与され、総合研究棟５階のＲＩ実験施設の入室
が可能となります。（このカ ードで基礎医学校舎の入口も開きます）更に、４階の
組換えＤＮＡ実験施設のＲＩ実験室に入室を希望する場合は、総合研究施設部
事務室（内線２５５６）に連絡して下さい。
１．ＲＩ使用許可申請まで
１．ＲＩの購入はＲＩ使用者のみ可能です。
２．ＲＩ許可申請書及びＲＩ発注書（葉書き）に必要事項を記入しＲＩ管理室まで提出する。
（注意）提出前に、
･本学ＲＩの許可核種であるか
･１日最大使用量、年間購入許可量を越えていないか
･共同実験者すべてがＲＩ使用者であるかをＲＩ幹事に確認する。
ＲＩ使用経験の少ない人は、ＲＩ幹事もしくは経験者からＲＩの
使用方法・廃棄方法などについてト レーニ ングを受けること。
３．事務処理したＲＩ発注の葉書を受け取り、ポストへ。同時に発注先に
電話で注文する。この時、ＲＩの入荷日を教えてくれる。
４．動物実験のためのＲＩを購入する場合は、注文する前に動物実験の内容
について、主任者の森（内線２３４９）と相談して下さい。
２．ＲＩの到着とその対応
１．管理室からＲＩ到着の連絡があるので、
ＲＩ購入申し込み者又は共同実験者は、当日の夕方５時までにＲＩ管理室にて、
ＲＩと使用・廃棄・保管記録用紙［様式６］を受け取る。
ＲＩの整理番号がわかります。
２．必要事項を記入し、ＲＩ管理室に提出。
３．ＲＩは、必ず管理区域内で外装をとき、鉛容器を取り出し、整理番号、所属、
氏名を記入する（ＲＩの入った容器、鉛容器の両方に）
（注意）外容器、箱等のＲＩマークはそのままにして一般廃棄すると誤解
を招くので必ずマークははぎ取る、消す等処置をしておく。
４．ＲＩを貯蔵庫の中の、冷蔵庫、冷凍庫のどれかに貯蔵する。
（各教室ごと、あるいはグループごとに保管場所を設定している）
（注意）プラスチック容器等を利用して容器が倒れない様、また容器の栓をしっ
かりとしめて、倒してもこぼれない様、各自注意するように。また、γ核種や
エネルギーの高いβ核種を購入した場合は、放射線が漏れていないかサー
ベイメーターでチェックする。放射線が漏れている場合は、外容器を鉛容器
に交換するなどして対応する。
３．ＲＩの使用、実験室の使用
１．入室はＩＤカードで行う。正月の１週間を除き、２４時間入室可能。
入室状況を自動記録しているので、一人ずつカードで入室すること。
２．貯蔵室は指紋照合開閉システムにより２４時間入室可能。
（指紋の登録が必要です）
３．貯蔵室より元ビンを持ち出し、実験室において使用する。使用後、
元ビンは速やかに貯蔵室に戻す。
（注意）元ビンの貯蔵室への返却を忘れ所在不明となると、ＲＩ施設が
長期間閉鎖させられるなどの大変厳しい罰則が与えられる。
毎月１回貯蔵室のＲＩの定期検査を行っているが、所在不明の
ＲＩがあれば、持ち主に連絡し、所在を確認させていただきます。
元ビンはＲＩが完全になくなるまで捨ててはいけない。
４．実験開始前に以下の準備をする。
・ビニール袋２枚：可燃物用と難燃物用を用意する。（分別廃棄のため）
・ポリエチレンろ紙：ＲＩの取り扱いは必ずろ紙を敷いた実験台で行う。
・使用核種を測定できる測定器：ＧＭサーベメータ、125I用シンチレータ等
・小バケツ等（持ち帰る器具用）
☆ポイント 実験を始める前に実験の手順をしっかり把握し、器具等必要な
ものはそろえておく。初めての実験内容であれば本実験の前に
ＣＯＬＤでの模擬実験を勧める。それによって実験手順が把握
できＲＩの取扱いミスが減り、ＲＩによる被ばくも減る。
５．実験中
（ａ）ＲＩ汚染に注意する。
Ａ．最も危険な体内汚染をしない。
１．専用の作業衣（黄色）、手袋を着用する。
２．ルクセルバッジを着用する。
３．実験開始前に実験台等をサーベイメータで汚染がないか確認する。
（ポリエチレンろ紙の交換、他人の汚染で被ばくしない）
４．整理整頓を心掛け、段取りよく作業する。
５．予めＲＩを使わないで実験してみる。（コールドラン）
６．ピペットを口で吸わない。
７．飲食、喫煙、化粧をしない。
８．125Iの体内被ばくの防止のため、実験数日前から昆布、わかめ等を
食べておく。
９．床などＲＩ汚染の処理は直ちに行う。
（ＲＩクリーナーなどで直ちに除染し、汚染の広がりを防止する一滴の
汚染であっても、スリッパに付着すれば、すぐにＲＩ施設全体の汚染
となり、汚染を除去するまで実験室の閉鎖ということもある）
１０．使用核種の線種・エネルギーにあった必要なしゃへいを行う。
（別表②参照）
Ｂ．外部被ばくに対しては、防護の三原則である
距離・時間・しゃへいに着眼して実験する。
（ｂ）ＲＩを使用する動物実験は、自分でおおまかな実験計画をたてた後、
主任者と相談してから行う。
動物飼育実験の場合は、「動物飼育実験の届出書」（別紙）を実験室管
理者に提出する。
１．動物実験に使える核種であるか、許可数量は大丈夫か。
２．ＲＩを使用する動物飼育実験の場合は、動物の購入（動物施設と相談）、
餌やり、水やり、床替え、ケージ洗浄等、すべてＲＩ使用者が行わなけれ
ばならない。
３．床替えは安全キャビネット内で行う。
４．ＲＩ汚染した汚物、動物死体は直ちに乾燥させ（動物乾燥機使用）、
体重測定後、廃棄保管室の動物用ドラム缶に保管する。
５．動物乾燥機が使用中の時のみ、廃棄保管室のフリーザーに一時
保管できる。
６．記帳は、三種類が必要である。
（ｃ）汚染が生じたら直ちに除染作業にはいる。
「除染手順」 １．汚染の広がりの防止
２．汚染の量を知る
３．汚染を除去する
４．汚染が除去できたか確認する
６．実験終了後
（ａ）実験終了後、実験台などをサーベーメータでチェックする。（他人に
被ばくさせないため）
（ｂ）ＲＩ汚染物は保管廃棄室内のドラム缶に分別して廃棄する。個体の場
合は、可燃物（紙・布等）、難燃物（プラスチック類）、不燃物（ガラス・金
属）、注射針、動物に分類されている。間違っても実験室にＲＩ汚染物を
放置したりしない。 実験に使用したろ紙が汚れた場合、ＲＩ汚染があれ
ば汚染可燃物として、なければ一般廃棄物として捨てる。
（分類を間違えてＲＩを廃棄すると、アイソトープ協会がＲＩ廃棄物の引き
取りを拒否するので注意すること）
（ｃ）無機のＲＩ廃液に関しては、原液および一次洗浄液はすべて保管廃棄
室のタンクに集める。それ以外はのものは流しに流す。（流しからの廃
液は貯留槽に貯められた後、放射能濃度測定を行い法令以下の値の
場合は一般排水として放流する）
無機ＲＩ廃液の分類
Ａ．32P、33P、51Cr、59Fe、86Rb、195ｍPt（半減期が４５日以内）これらの
短半減期核種は、保管廃棄室で保管した後、流しより排水する。
Ｂ．上記以外の核種
これらの長半減期核種は、廃液タンクに入れアイソトープ協会に引
き取ってもらう。
保管廃棄室にはＡ（短半減核種用）、Ｂ（長半減核種用）の２つのタ
ンクがあるので間違わないように分類すること。
（ｄ）シンチレーターなどの有機ＲＩ廃液は核種ごとに３㍑ビンに保管、後日
管理室側で焼却処分する。現在の機械で焼却できる核種は、 3H、14C、
35S、32P、33P、45Caの６核種に限定されている。これらの核種以外は
焼却できず、また、有機廃液なのでアイソトープ協会に引き取ってもらう
しか方法はない。
（ｅ）バイアル：小プラスチックバイアルを使用すること。
シンチレーターを入れたまま長く放置しない。
（ｆ）手を洗った後、ハンドフットクロスモニターで汚染のないことを確認する。
（家庭にＲＩを持ち帰らない）
７．記帳
（ａ）入室時・・・使用予定及び立入り・使用日報 赤色台帳
（ｂ）退室時・・・使用・廃棄・保管記録 灰色台帳
（ｃ）動物実験・・・動物使用・飼育・保管廃棄処理記録 青色台帳
（ｄ）液シン有機廃液・・放射性有機廃液保管廃棄記録
（放射性有機廃液焼却記録は焼却時に係員が記録）
記帳の仕方がわからなければ管理室にいる者に聞くように
４．災害時（火災）の連絡
◎発見者の義務
１．初期消火
２．近くの人に火災の発生の連絡・人命救助
３．排気フードを閉める
４．通報 守衛室 ３１１０
主任者 ２３４９

## 奈良医大教育
ＲＩ実験施設ホームページへ戻る
平成１６年度後期放射線業務従事希望者の新人教育訓練の実施について
新しく業務従事者登録(研究用放射線)を希望する者を対象として、下記のとおり
新人教育訓練を実施しますので、希望者は受講して下さい。
なお、希望者は業務従事者登録申請書に必要事項を記入した上、10月29日（金）までに
ＲＩ管理室（内線２６５０）に提出するようお願いします。
記
１．日 時 平成１６年１１月９日（火）
１０：００ ～ １７：００
（休憩：12:00～13:00）
２．場 所 基礎医学校舎 ５階 会議室

## 基本的取扱い
放射線取り扱い実験法 (清水)
１.はじめに
現在の生物学の実験に放射線（ここではβ線、γ線）は不可欠のものとなっている。放射性同位元素をラジオアイソトープ（ＲＩ）と呼び、多くの実験はこのＲＩをトレーサーとして用いる。この他、18Ｏ、あるいは重水素（2H、D）などの崩壊しない元素を安定同位体と呼ぶ。ＲＩ物質を用いた実験は生化学、分子生物学の研究に必須であり、極めて有力な実験手技であるが、同時にこれは危険性の潜在する実験でもある。本稿ではＲＩの使用に関する安全性の管理と、放射線取り扱いのいくつかの留意点をまとめた。
２.放射線安全管理のために
A.整えるべき三要素（３つのC）
ＲＩ物質の取扱に際して、安全性の管理のために３つの注意点がある。すなわち、
Contain：放射性物質を狭い空間に閉じ込め、広げないこと。
Confine：利用する放射能の量を最小限にとどめる。
Control：放射性物質の購入、使用、廃棄などをきちんと管理する。
このために種々の規則があり、また放射線管理区域が存在し、また実験者の技術の向上が求められる。これは取扱者自身の安全管理、その周囲の人間の安全、さらに周辺住民や環境への安全配慮という目的がある。１号館のアイソトープ室使用にあたっては、全学の講習会へ出席すると共に、１号館独自の講習会に参加し、登録し、また、年に１度の健康診断を必ず受けなくてはならない。また、入室にはカードを必要とする。１号館アイソトープ施設の使用法は別に記載する。臨床系の利用者は基本的には病院で登録し、３カ月ごとに「短期利用者」として、更新手続きをとる。
B.外部被曝と内部被曝
γ線、X線、β線は外部から作用して、人の臓器に障害を与えうる。これを防御するには被曝時間を短くする、線源から距離をとる、さらに線源との間にしゃへい物を置くという３原則がある。P等のβ線取り扱いではしゃへい物は特に重要で、１cm厚さのアクリル板でほぼ完全に吸収される。トリチウム、14Cなどの軟β線は外部被曝の危険は少ないが、非密封性放射物であるため、内部被曝の危険がある。これらの物質は気道、口、皮膚などを通して体内に入ると、長期間体内から被曝する。ヨードは甲状腺に、またCaやPは骨に蓄積するので最大限の注意が必要である。内部被曝を避けるため、安全フードのなかで扱う、必ず手袋を着用し、口を用いるピペット操作等は行わない。作業中ガラスなどによる怪我を避ける、黄衣を必ず着用する、等の方策がある。放射線使用中に喫煙、飲食、化粧を避けるは当然のことである。また、管理区域内ではフィルムバッジを着用し、退出時には手洗いを実行し、さらに汚染をモニター（ハンドフットクロスモニター）することを忘れてはいけない。
C.放射能実験の安全性心得
まず、ＲＩの実験に当たっては放射能物質を入れずにまったく同じ実験を行い、手技に習熟する必要がある。これをコールドラン（cold run)と呼ぶ。また、実験中は集中してやること、さらに手や皮膚に怪我があるときは放射能の実験をしてはいけない。その上で、実際の実験に当たっては以下の注意が必要である。
１）汚染の拡大防止や、除去を容易にするため、ポリエチレンろ紙で実験区域やフード内を覆う。必要に応じて足元にもろ紙を敷く。操作中に生ずる放射性廃棄物用のポリエチレン袋（可燃用、不燃用、難燃用）を必ず用意する。
２）非密封のＲＩ（我々が使うものはすべてこれです。）、特に、あらゆる種類の原液およびヨードやトリチウムを扱うときは必ずフード内で行う。
３）実験順序を良く考え、予め必要なものをすべて実験台、フードの中に入れておく。途中で、取りに行くようなことをできるだけ避ける（コールドランの意味）。
４）実験は出来るだけ、二人一組で行う。初心者は一人で行ってはならない。
５）塩ビの手袋を必ず着用する。また、防御眼鏡をかける。塩ビの手袋は汚染したものとして必ず扱い、これで非汚染物を触るときはポリエチレンかあるいはペーパータオルを介在させる。
６）Pの実験においては近くにサーベイメーターを必ずおき、汚染のチェックを頻繁に行う。
７）実験終了後は、サーベーメーターあるいはろ紙によるスメア法で汚染の有無を必ずチェックする。
D.緊急時の処置について
東京大学医学部のＲＩの手引きから引用する。
緊急時とは：身体表面の汚染が、除洗後も残っているとき。吸入、飲み込み、傷などにより内部汚染したとき、衣服に汚染があるとき、実験室の床や廊下が数ヵ所にわたり、５００cpm以上の汚染があるとき、また、一箇所でも高い汚染があり、除洗ができないとき、ＲＩ溶液を直接こぼしたとき、ガス状のＲＩを飛散させたとき、ＲＩが行方不明になったとき、火災そのほかの異常があるとき、（１）ひとの安全を第一に確保する。（２）放射線管理室および教室スタッフに連絡する。（３）汚染拡大防止のため、処置をする。
E.身体汚染の除去について
１）身体の表面汚染は中性洗剤、または除洗剤を用いて、ハンドブラシで２分ほどこすり、温水で洗い流す。
２）傷口や目を汚染したときはすぐに温水で洗い流す。傷口は出血を促す。
３）ＲＩを飲み込んだり、吸い込んだりしたときは、できるだけ吐き出す。うがいを十分に行う。
４）以上の初期処置の後、放射線管理室に連絡し、また医師の診断を受ける。
F.ＲＩ物質の除洗作業について
１）実験衣やスリッパの汚染については、ビニール袋にいれ、保管する。減衰を待つか、あるいは廃棄処分にする。
２）手袋をして倒れたＲＩ容器を立て直し、破損した容器をピンセットなどで集める。
３）汚染部位を乾いたペーパタオル、ティッシュペーパーで外側から中心に向かって拭きとる。
４）ペーパータオルを中性洗剤に浸して、汚染箇所を外側から拭きとる。この操作を繰り返し、タオルはポリエチレン袋に入れ、放射性可燃物廃棄物に捨てる。サーベイメーターあるいはスメア法で除洗効果を判定する。
５）なるべく早い時期に部屋の電話から教室に連絡し、応援を依頼する。
６）現場を離れるときは他の人に気付かせるよう、汚染部位をマークする。
７）除洗が完全に行かないときは、ビニールシートで、カバーし、周囲をテープで密閉し、さらに汚染部位である旨のマークをつける。
３.放射線実験法の諸注意と知識
Ａ．放射能の単位
従来使用されていたCi（キュリー）に変わり、Bq（ベクレル）という単位が国際使用となった。Bqとはある放射線核種が１秒間に崩壊する回数を示す単位で、dps(disintegration per second)と同義である。ちなみに、１Ｃｉ＝３７GBq、我々がよく用いる１μＣｉ＝３７KBqである。
覚えておくと便利なのは ３７KBq＝１μＣｉ＝２２２万dpmである。
液体シンチレーションカウンターで測定するcpmはdpm x 計数効率(counting efficiency)である。計数効率は核種や温度、測定機器、クエンチングなどで異なるが、それは以下に述べる。一般には14Cで８０ー９５％、3Hで３０ー５０％の間が目安であるが、測定条件（温度、機械、溶媒、バイアルなど）で異なる。
B．液体シンチレーションカウンターの原理
一般に生化学で使用する核種は3Ｈ，14Ｃ，32Ｐ，35Ｓ，45Ｃａ，125Ｉ、131Ｉの7種類である。このうち、前の５つはいずれも崩壊によりβ線を放出する。β線はそのものを検出するのは難しいので、シンチレーター（蛍光剤）により光エネルギーに転換する。一般に増倍管（ＰＭ管）の検出最大波長が４００ｎｍ付近なので、通常は二種類の溶質を用いて、β線→第一溶質→第二溶質とエネルギーを変換し、最終的に蛍光となって検出され方式を用いている。また、32Pの場合、エネルギーが強く、荷電粒子が物質のなかを通過する際に蛍光を発する。これをチェレンコフ光と呼び液シンを用いて直接測定できる。32P水溶液の相対的放射能値の定量に用いられる（Ｐの場合、おおよその計数効率は４０％）。これに対してヨードなどの物質はγ線を発し、これはγカウンターで測定する。
C．核種の物理的性質
核種 | 半減期 | β線エネルギー |  | 危険度分類 | 水中飛程距離
|  | 最大(keV) | 平均(keV) | 度 | (cm)
3H | 12.3 年 | 18 | 5.5 | 4 | 4.7 x 10-5
14C | 5730 年 | 156 | 50 | 4 | 3.3 x 10-3
35S | 87.4日 | 167 | 49 | 3 | 3.8x 10-3
32P | 14.3 日 | 1710 | 700 | 3 | 2.6 x 10-1
45Ca | 165.0 日 | 257 | 77 | 2
131I | 8.1 日 | 810 | 190 | 3 | 3.9 x 10-2
125I | 60 日 |  | γ + X | 2
D．Cold runとは。
ＲＩを用いた実験を行うとき、安全にしかも効率良く実験を行うための準備として、全く同じ実験をＲＩなしで行うことが勧められている。これをCold runと呼ぶ。例えば放射性アラキドン酸の遊離実験を行うとき、リガンドで刺激し、その後メディウムをピペッティングし、バイアルに入れたり、あるいはコールドだけでHPLCを流し、分離パターンを確認してから、本番をやるなどのことである。
Ｅ．液体シンチレーターによる測定（１）（液体試料）
１）含水率
シンチレーターの溶媒は一般にトルエン、またはキシレンであるが、計数効率の上から、キシレン系の使用が増加している。水溶液を計るものは乳化シンチレーターとよび、Triton X-100等の界面活性剤が含まれている。一般に水の含有率が高いほど計数効率は下がる。どのシンチレーターにも適切な範囲の水含有量があるので、個々のカタログを参照すること。
例えば、DojindoのシンチゾールEX-Hの場合、２ー７％程度の水が最適である。10-20％の間は２液に分離してしまい、測定が不可能である。また、２％以下の場合は溶けないので、水を加える必要がある。20％を超えるとゾル化して、計数効率が下がるが、測定は可能である。pHは広い範囲で問題を起こさないが、12以上は入れない。バイアルは低カリウムガラスが用いられているが、非常に割れやすいので注意が必要である。ポリエチレン性のものは計数効率が高い。
２）クエンチング（消光）
計数効率が低下することをさす。上記の含水率のほか、化学消光、酸素消光、および着色消光の３種類がある。軟β線である3Hの時に特に問題となる。
化学消光：励起エネルギーが、蛍光物質に伝達されるどこかの過程で起こる現象で、アルコール、アセトニトリル、四塩化炭素、ヨード酢酸等色々の物質が消光剤となる。
酸素消光：酸素の溶存によりトリチウムで5％、14Cで２％位の消光が起こる。アルゴンを吹き付けて酸素を除くと計数効率が上がるが、実際的ではない。
着色消光：蛍光波長が400nmで測定するため、この付近に吸収を持つ物質があると消光が起こる。実際にはヘモグロビン等の黄色、赤色が一番問題になる。これは消さないと大きな消光を起こすので、幾つかの方法が行われている。脱色試薬（市販）、30％過酸化水素等で処理して、一昼夜置いてから測定する。
このほか、温度も計数効率を変える。トリチウムは低温の方が計数効率がよいので、多くのシンチレーションカウンターは低温（7度）に保持されている。従って、低温のカウンターに入れた場合は１０分間程度待ってから、測定を開始したほうが安定する。室温性のカウンターでは計数効率は落ちるが、このばらつきの心配はない。逆に14Cは室温の方が効率が高いが、差はわずかである。
F．液体シンチレーターによる測定（２）（固体試料）
蛋白質や核酸などの物質をろ紙やフィルターペーパーに吸着させ、測定する方法で、フィルターの種類や、置き方、乾燥度、等で計数効率が大幅に変化する。フィルターは一般にグラスフィルターが効率が高い。同じグラスフィルターでも目の細かいものは内部への浸透が少ないので、計数効率は高い。フィルターはPM管に平行の方向に立てれば効率が最も高いが、実際上は底面にしっかりと横たえて安定した値を出したほうがよい。底に横たえた場合、中央に平行に立てた場合の約50％の効率である。乾燥の程度は計数効率に大きく影響する。赤外線下、あるいは80度Cで２時間ほど完全に乾燥させ、液シンにつけた後、フィルターが透明になってから計る（不十分な乾燥だと約50％しか検出されない）。乳化シンチレーターよりトルエン系のシンチレーターで測定するほうが正確で、かつ計数効率が高い。第一このほうがシンチレーターの再使用が可能である。乳化シンチレーターを用いたときは時間が経つと試料が溶出してきて不正確な測定となる。溶液中と支持体上ではカウントは著しく異なるので、溶出する前に（数時間以内に）、測定を完了させなくてはならない。あるいFilter-Solv(Beckman)、Protosol(Du Pont)等の可溶化剤を用いて、完全に溶解してから測定する方法もある。
脂質やアミノ酸をTLCで分離後、シリカゲルの粉をかきとり、シンチレーターで測定できる。脂質はそのまま溶出されるが、メタノールを加えると良い。アミノ酸や蛋白のときは水を加えて溶出させてから、シンチレーターを加える。なお、発色に用いたヨードはクエンチングの原因となるので、脱色してから行う。Coomassie brilliant blueの青い色はクエンチングを起こさない。
G．外部標準法
種々のクエンチングを補正するためには、それぞれのシンチレーションバイアルに既知のＲＩを加え、計数効率を補正する方法（内部標準法）が理想的であるが、現実的には行わない。そこで多くの機械では外部線源を個々の試料を含むバイアルに当てて、その計数値で補正する方法がとられており、これを外部標準法という。トリチウムの測定に当たっては必ずこの方法をとることが必要である。
H．同位体効果（アイソトープ効果）
一般に我々は放射性標識物質が非放射性物質と同様の挙動を示すという前提で、すべての実験を行っている。ゆえにトレーサー実験と呼ぶわけである。しかし、これは必ずしも正しくない。同位体は代謝においても、受容体結合においても、質量の違いにより化学反応の速度が変わりうる。多くは生物学的誤差の範囲内に入ってしまうが、例えばHPLCの溶出速度は少し変化する。また、125Ｉ等を用いた実験ではこれが立体障害をおこし、非放射物質と異なるふるまい（生物作用等）をおこすことを念頭に入れなくてはならない。
Ｉ．ＲＩ物質の安定性と保存方法について
一般にＲＩ物質は不安定である。放射比活性が高ければ高いほど、自らのβ線で自己崩壊が加速される。一般に低温保存が化学反応の点からは望ましいが、一番問題なのはトリチウムのような軟β線を-20゜Cで保存することである。即ち、-20゜Cの凍結に際しては化合物はクラスターを形成する。トリチウムの場合、水溶液中の飛程距離がCの表に記したように50μmであり、このクラスター内でほとんど吸収されてしまう。トリチウムチミジンの場合、+2゜Cで４ヵ月で17％分解するが、-20゜Cでは32％が分解される。この崩壊は比活性が高いほどおこりやすい。-80゜C以下で保存するか、あるいはエタノールを含む溶液で凍結しないよう保存することが望ましい。また、原液バイアルは必ず地下室の窒素ガスを封入して保存するようにする。
Ｊ．サーベイメーターの使用方法
GM管(Geiger-Muller counter)は3H、14C、35Sを測定することはできない。32Pを使う実験では常に手元において、汚染のチェックと、簡単な実験モニターとして用いる。使用方法はFunctionをBattに切り替え、電池の充電状態を確認し（グリーンベルトにある）、ついでHVに切り替え、赤ベルト内にあることを確認する。次にFunctionをUSEにして測定する。時定数は普通10ｓｅｃでRangeの高いほうから徐々に下げていく。針が振り切れたときはResetを押す。おおよその計数効率は32Pの場合、5ー10％である。測定が終了したら、まめにFunctionをOFFにしてください。GM管は汚染をおこさないよう検出窓にサランラップを貼るが、できるだけ近づけて測定する。125Ｉ用には専用のサーベイメーターがありますので、使用する。
本稿の作成にあたり、放射線管理施設の木谷元教授、またＲＩ管理室の別所元講師の指導を受けた。この場をかりて深謝します。
第二生化マニュアル目次
http://square.umin.ac.jp/biochem2/contents/Manuals/manual94.html

## 利用10
ＲＩ利用の手引」抜粋
当ＲＩ総合研究室でＲＩの使用計画をされている方は、この「手引」に
記載されている手順に従って、安全で円滑なＲＩの取扱いを行なって
ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
（１）登録の資格
本学のＲＩ総合研究室を利用するための資格者は、本学教職員、大学院生及び
その他ＲＩ管理委員会が許可する者とする。なお、ＲＩ等の使用に当たっては登録
及び所定の教育訓練、健康診断をうけていない方は当ＲＩ総合研究室を利用できま
せん。
（２）登録の方法
登録には、新規登録と更新登録の２とうりあります。
登録は、原則として毎年度初頭に各教室より登録希望及び登録申請
を受け付けます。ＲＩの使用を翌年度も継続して行う場合は、更新登録
が必要です。登録された方には、ＲＩ管理委員会発行の“ＲＩ管理区域 出入許
可証“が渡されます。
（３）ＲＩ実験計画書の提出
当施設でＲＩの使用を希望する研究者は、まず、「実験計画書」をＲＩ管理室に
提出して下さい。実験計画書は，ＲＩを入庫した時点でその原本を研究者に返しま
す。
（４）ＲＩの購入、利用手続き
１．利用者は「アイソト－プ購入申込書」「実験計画書」に必要事項を記入、
押印の上（記入例は別紙参照）主任者（ＲＩ管理室）に提出します。
２．ＲＩ主任者、実行委員長、管理委員長が「実験計画書」を検討し、押印します。
（この際、注意事項等記入される場合があります。）
ＲＩ管理室よりＲＩ協会へＲＩの注文をします。
３．ＲＩ協会・各メーカより発送されたＲＩはＲＩ管理室に納品されます。これ以外
の物に関しては、判明した時点で返却いたします。ＲＩが納品されたことを利用
者にお知らせいたしますので利用者は直ちに入庫の手続きをします。一本のＲＩ
バイアルに付き一枚の「放射性同位元素使用記録」を記入します。（但し、
9.25Mbq×２本の様な形でＲＩを購入した時は２本とも一枚の用紙に記入）
「放射性同位元素使用記録」を記入後、ＲＩ保管庫へのＲＩの入庫を行います。
ＲＩをＲＩ貯蔵庫内の冷蔵庫、または冷凍庫に収納し、ＲＩ管理室にて
「放射性同位元素入・出庫及び保管記録」にも記入します。（入庫完了）
（注） 利用者からＲＩ利用に関する書類等の提出は必ず手渡しでお願いします。
（ＲＩ管理スタッフ不在時に事務机上に書類を置いていかないようにお願
いします。）
ＲＩ管理室の運営時間は、原則として事務の窓口である事務員の勤務
時間内（祝祭日を除く、月曜～金曜午前９時～午後５時００分）とします。
（５）ＲＩ使用上の注意
１．ＲＩ実験の時は、実験台にベンチコ－トを敷くこと。ベンチコ－トは汚
染されない限り、何度でも使用できる。もし汚染された時は、その部分
のみ切りとってＲＩ廃棄物とする。
２．廃棄物の量を最小限にするように実験計画をたてる。ガラス、プラスチ
ック類や手袋等水洗いにより除染できるものはＲＩ廃棄しない。
３．手袋をする時は、片手にし、水道の蛇口、サ－ベイメ－タ－、
ドアのノブ等は手袋をつけた手でさわらない。
４．ＲＩを実際に使用する際は、使用する度毎に「放射性同位元素使用記録」
と「放射性同位元素入・出庫及び保管記録」に記入して下さい。
５．ＲＩの使用にあたっては、実験前後の実験台の汚染検査を必ず行なって
下さい。その結果については「放射性同位元素使用記録」の使用後汚染
欄に記入して下さい。
（６）利用者へのお願い
１. 「自分で行なった実験の始末は自分でつける」のが原則です。
当施設の運営にご協力をお願いします。
２.ＲＩ管理区域の出入りの際は、ハンド・フット・クロスモニタ－で汚染の
有無を確認して下さい。モニタ－には、ＲＩスリッパを脱いで乗ります。
もし汚染が発見されたら、直ちにＲＩ管理室（内線３６７）へ連絡下さい。
「放射線管理区域立ち入り記録」に記入して下さい。 作業場所欄には入
口に掲示してある部屋番号を記入して下さい。
３ 当番について
ＲＩ実験計画書を提出されたグル－プには、「当番」としてＲＩ施設の
(1)定期汚染検査
(2)廃棄物の整理
(3)清掃
などの業務に関するご協力をお願いします。詳細は手引の汚染検査マ
ニュアル・清掃割当表を参照して下さい。
４ 液体シンチレ－ションカウンタ－について
液シンの廃液（有機溶媒）は、放射線管理上、最も処理の難しいものです
液シンの廃液量を少なくするため、以下の諸点に留意して下さい。
５ その他 、ＲＩの使用法について不明な点がありましたらＲＩ管理室の者
にお尋ね下さい。
（７）ＲＩ総合研究室の運営時間について
ＲＩ貯蔵庫 月曜～金曜 午前９時～午後５時（祝祭日を除く）
事務手続き 月曜～金曜 午前９時～午後５時（祝祭日を除く）
＊ＲＩ貯蔵庫は時間外は施錠します。実験計画でのご配慮をお願いします 事務手続きはＲＩ管理室
（内線３６７）にて受け付けます。
（８）緊急時の連絡先
施設内で異常や災害等を発見した方は、直ちに下記の者へ連絡して下さい。
＊ＲＩ管理委員長 ・ＲＩ取扱主任者 峯村 明彦 （内線）３６７（ＲＩ管理室）
＊ＲＩ実行委員長
＊警備室 （内線）６８９
安全取扱の実際 １０ヶ条
１．危険性の認識と安全取扱技術の習得
１）実験に際しては、適切な保護具の使用、又は着用する。
特に、ＲＩ施設の中のＰ２、Ｐ３等のバイオハザードの恐れのある場所は専用の
実験衣を着用する。
２）放射性同位元素の取扱は、直接手や口で操作しない。
３）合成物は、いつも適切な条件下で保存する。
保存に当たっての一般的注意事項
１．実験に使用できる範囲で最低限の比放射能で保存・・・自己分解
２．固体は分散し、乾燥、可能なら減圧下または不活性ガス封入状態で保存
３．溶液状態のものは、暗所に保存
４．水溶液の場合２～１０％のエタノールを安定剤として添加して保存
５．１４Ｃ、３５Ｓ、３２Ｐは一般的に低温で保存することで安定性は高まる
ただし、高比放射能の１４Ｃ －アミノ酸のように、－２０度で保存するより
エタノールを加えて＋２度で保存する方が安定性が増すこともある。
６．何回かに分けて使用する場合、最初に必要量ずつ小分けしておくほうがよい。
７．分解率
核種 分解速度
１４Ｃ 1～3% per year
３Ｈ 1～3% per month
３５Ｓ 2～3% per month
３２Ｐ 1～2% per week
125Ｉ 5% per month
４）容器には核種、化合物名、放射能量、比放射能等必要事項を書いてラベルを貼り、
密閉する。
２．取り扱う時間を最小限にする
１）時間、遮蔽、距離の３原則の時間に関してできうる限り短くすることで被曝量を
減らすことができる。
２）十分なコールド実験を行い、操作手順を良くイメージしておく。
３．適切な距離を保つ
１）逆二乗法により距離を２倍とると放射線量は１／４になる。
２）被曝と遮蔽
外部被曝
α線・・・・透過力が非常に小さい。空気中での飛程は４ｃｍ位、遮蔽は特に必要
でない。
β線・・・・透過力は小さい。高エネルギーβ線はターゲットによって制動放射線
を出すので要注意 ガラス、プラスチック、アルミ、鉛、鉄
中性子線・・物質との相互作用、パラフィン、水、コンクリート
γ線・・・・透過力が大きい。鉛、鉄、コンクリート
γ線の強度
Ｉ＝Ｉ０ｅ－μｘ
Ｉ＝Ｉ０Bｅ－μｘ
μ：線減衰係数（ｃｍ－１）
３）各放射線の性質を理解した上でそれにあった遮蔽体を選ぶ。
４．ＲＩ実験室での放射性物質の使用
１）排気設備の動作を確認し、実験は換気の良いドラフトチェンバー内で行う。
２）使用場所の測定
ＲＩを使用する場合、放射線障害防止法によって使用する場所・使用核種・
使用目的が限られています。また、使用前・使用後、その都度ＲＩの汚染
が有るか無いか確認することが使用者の義務として有ります。
１．3Ｈ、14Ｃ標識化合物の使用後の汚染の有無
3Ｈ、14Ｃ はＧＭサーベイメータ等では特殊な測定器でない限り測定する
ことができません。測定するには、スミア濾紙を用いてふき取り法によって
液シンを使って測定する。
２. 3Ｈ、14Ｃ標識化合物以外の使用による汚染の有無
β線のエネルギーが数１００ｋｅｖ以上のβ放出体又はγ放出体核種の場合は、
ＧＭサーベイメータを使用して汚染の有無を確認する。
３）放射性溶液をこぼした場合でも汚染が局限されるよう、また汚染が簡単に除去
できるようにバット、ウエス、吸収剤等を使用する。
５．何のための管理区域
１）管理区域では、専用の衣服、履き物、保護具等を着用する。
２）個人被曝線量計・・・フィルムバッチ、ＴＬＤ、など決められた場所に装着
３）管理区域からの持ち出し基準
表面密度限度
α線を放出する ４ Ｂｑ／ｃｍ２
α線を放出しない ４０Ｂｑ／ｃｍ２
６．ちょと怖い感染試料
１） 実験を行う上での遵守事項
１． 組み換え実験を行っている場合は、Ｐ２、Ｐ３レベル実験中の表示を実験室
入り口に掲げる。 冷凍庫等にも保管の旨表示。
２． 専用の実験衣を着用し、実験室から退出時にはこれを脱ぐ。
３． 実験室内は常に整理し、清潔に保ち、実験に関係ない物は持ち込まない。
４． 実験に係わる生物由来物は原則として実験室から持ち出さないこと。
また、その廃棄物は、廃棄の前に必ず消毒する。
５． 実験台及びその周りは毎日実験終了後は消毒する。
２） 廃棄物の区分と消毒の方法
１． 廃棄物は、放射性廃棄物と非放射性廃棄物とに区分し廃棄の前には必ず
消毒する。
２． この場合、消毒には原則としてオートクレーブを使用する。
但し、廃棄物が加熱により爆発、気化その他危険な状態になる恐れのある
場合は、薬品による燻蒸など適切な方法で行うこと。
７．安全作業は規則と心構え
１）管理区域内での飲食、喫煙、化粧、その他放射性同位元素を体内に摂取する
恐れのある行為 はするな。
２）必要でないものは、持ち込まない。
３）通常使用しているハンカチ等は、実験室では使用せず、ペーパータオル等を
備えておきこれを使用する。
４）ＲＩ溶液を直接口でピペッティングしない。
５）原則としてゴム手袋をつけて実験する。特に手に外傷のあるときはあえて実験
はしない。
６）事故時
１．事故が起きたら近くの人にすぐ知らせる。
２．管理担当者、主任者にすぐ知らせる。
３．汚染区域への立ち入りを制限する。
４．規則に従って除染作業を行うが、一人では行わないこと。
８．汚れは家へ持ち帰らない！
１）汚染の確認
１.直接測定：
(1) 測定しようとする対象核種が何であるか？
(2) 測定時間は、測定器の時定数の３倍程度に長くとる。
(3) 検出器を一定の速度で汚染した表面上を移動させて測定する。
(4) 測定開始前に測定場所におけるバックグラウンドを測定しておく。
(5) 汚染面と測定器との距離を一定に保ち、同じ条件で測定器の効率を
求めておく。
２．間接測定
(1) 拭き取り面積は、汚染の表面密度を評価することを目的にする場合、
100㎝2とする。
(2) 試料採取には円形スミア濾紙（ＪＩＳで規格）または、布、ガーゼ等を
用いる。拭き取る対象物によって水、アルコール、塩酸等でぬらして
使用する。
(3) 拭き取りには、一様で平均的な力がかかるようにする。
２）汚染の除去
１．一般的注意事項
(1) 汚染状況の確認・・・全体像を把握する。汚染の程度の分布を確認する。
サーベーイメータの動かし方・・縦・横
(2) 早期除染・・・汚染の広がりは、以外に早い。人の動きにも注意！！
(3) 汚染拡大防止・・・汚染の範囲をしっかり指定する。汚染面をポリ濾紙
等で上から覆う。
(4) 除染計画・・・汚染の物理的・化学的性質に合わせて洗剤、除染方法を
決める。普通は、水から始める。
２．具体的除染方法
A. 身体汚染・・・皮膚を傷つけないように注意して！！！
(1) 中性洗剤を使用、流水、温水ハンドブラシ等でこすり洗い流す。
(2) 傷口、眼、粘膜の汚染は、大量の流水で洗い流す。
B. 機器、衣服、床・壁は濡れた紙・ウエス等で飛散しないように拭き取る。
除染が困難な場合には、これ以上除染できなくなったらペンキ等で上から
飛散しないように塗り込める。
９．放射性廃棄物の生成量を少なく適切な分類
廃棄物の分類
１． 可燃物：ポリ濾紙、ペーパータオル、ティッシュペーパー、ウエス、衣類、木等
注）人の排泄物、血液、血清および病原体の付着した物、水分を含んだ物はだめ！！
3Ｈ、14Ｃ、125Ｉ、131Ｉ ≦４０ＭＢｑ
その他の核種 ≦４０ＭＢｑ 容器表面の線量当量率
５μSv/h以下
２. 難燃物：ポリ製品、アッセイチューブ、チッププラスチック手袋、天然ゴム手袋、
プレートなど
３. 不燃物：アルミホイル、金属、ガラス、注射針、剃刀、ガラスバイアル、
ピッペット、パスツール、シャーレ、ビーカー、塩ビ製品など固体物
注射針、剃刀等は別の容器にて回収した方がよい。
４. 動物死体：大型動物は２Ｋｇ位に分割、乾燥させる。
５. 無機液体：ｐＨに注意！！ｐＨ＝２以上
3Ｈ、14Ｃ、125Ｉ、131Ｉ ≦２ｋＢｑ／ｍｌ
その他の核種 ≦２０ｋＢｑ／ｍｌ
６. 有機液体：液体シンチレーションカウンター測定に伴う廃液、
各事業所で焼却処理をする。
10
資料：一般的な保存法 代表例
１）１４Ｃ標識化合物
比放射能は ３Ｈ標識化合物に比べてずっと低いので、自己分解は比較的制御しやすい。
（１）アミノ酸、炭水化物、多価アルコール
比放射能が低い（1.11Gbq/mmol)ものは凍結乾燥し、０℃またはそれ以下の温度で、
できれば窒素ガスを封入する。 比放射能の高いものは２％エタノールを含む
水溶液としてー２０℃で保存する。
(2) 核酸類
塩基はきわめて安定であるので、凍結乾燥し、＋２℃以下で保存すれば年間の分解は
１％以下に抑えられる。
ヌクレオシドは２％エタノールを含む水溶液として－２０℃で保存。
ヌクレオチド、特に三リン酸の水溶液は加水分解を受けやすいので注意。
２％エタノールを含む滅菌水溶液（1.85～3.7Mbq/ml、ｐＨ～7）として－２０℃で
保存。
(3) ステロイド
トルエン、ベンゼンあるいは５～１０％のエタノールを含むトルエン（ベンゼン）
溶液として、凝固点以上で保存する。ただし、コルチゾン、コルチゾール、
ビタミンＤ３は極低温で保存する。
(4) 脂肪酸、リン脂質
一般に再蒸留したトルエン溶液として、－２０℃で保存する。
２）３Ｈ標識化合物
(1) アミノ酸、炭水化物
比放射能が18.5GBq/mmol以下の時凍結乾燥し、低温（＋２℃以下で）保存すれば
比較的安定。比放射能が高く、かつ、濃度が37Mbq/ml程度の水溶液の場合は約２％
のエタノールを加え＋２℃で保存する。
(2) 核酸
塩基は37Mbq/mlの水溶液とし、＋２℃で保存すれば通常１％以下／月の分解。
ヌクレオシド、１０％以下のエタノールを含む水溶液（37Mbq/ml）として、＋２℃
で保存。ヌクレオチド、糖ヌクレオチドは18.5 Mbq/mlのエタノール／水(1:1)溶液
にして－２０℃で保存。
３）３２Ｐ標識化合物
ヌクレオチド水溶液は、放射線による自己分解と化学的加水分解が平行して
起こり、比放射能がたかくなると、放射線分解の割合が増える。
５０％エタノールを含む水溶液の場合、できるだけ低温で保存する。
－２０℃で保存した場合分解はつうじょう２％以下/WEEK
http://www.kdcnet.ac.jp/aaruai/ritebiki.htm

## 利用20
アイソトープ総合センターを利用するとき
・ＲＩをはじめて取扱うとき
・アイソトープ総合センターを使用するとき
・ＲＩの入手と保管
・管理区域への入退室のとき
・放射性廃棄物の取扱について
・実験室の整理・整頓、清掃について
・緊急時の措置と事故防止
・アイソトープ総合センターにおける火災等の事故防止措置
５－１ ＲＩをはじめて取扱うとき
放射性同位元素の取扱、管理等のために始めて管理区域に立ち入ろうとする者は、放射線業務従事者として登録をしなければならない。
１，登録の手続きはつぎにより行う。
（１）登録申請書及び被ばく歴調査票を所属する学部等の長に提出する。
（２）各学部等で行う健康診断を受診する。
健康診断は、問診、血液検査、皮膚及び白内障に関する眼の検査について保健管 理センターが行う。
（３）講習会（立入前教育訓練）の受講。
放射線の人体に与える影響、放射性同位元素等の安全取扱及び関係法令、徳島大学放射線障害予防規則についてＲＩ総研で行う。
なお、1) １８才未満の者は、管理区域に立ち入ることができない。
2) 過去の被曝歴、健康診断結果の如何によっては、登録の保留叉は管理区域への立ち入り制限等の措置を行うことがある。
２，登録が行われると、放射性同位元素等取扱者手帳及び管理区域立入許可証（磁気カード）が交付される。
３，登録は、当該年度に限り有効であり、毎年、登録申請書を提出することにより更新の手続きを行う必要がある。
５－２ ＲＩ総研を使用するとき
１，実験室の使用申請
（１）研究室使用申請書を管理室に提出し、協議のうえ実験場所を決定する。
（２）実験場所は、次の３区分とする。
1)専用実験室
トレーサー実験室(1)－(5)が該当し、１室を１教室で使用する。
2)専有実験台
サイド実験台１台叉は中央実験台の片側を、１教室叉は特定の複数教室で専有使用する。
3)フリー実験台
短期間の実験叉は学生実習の場合に使用する。
（３）研究室使用の申請がなされていない実験については、放射性物質の購入及び使用（出庫）は出来ない。
（４）実験室の使用に係る期間、経費等は「放射性同位元素総合研究室使用要領」による。
２，研究室の使用時間
（１）研究室の使用時間は、原則として勤務時間内とする。
但し、やむをえず勤務時間外に研究室を使用しようとする者は、あらかじめ室長に願出てその許可を受けなければならない。
（２）勤務時間外の使用
土曜日、日曜日、祝祭日及び勤務時間以外（以下「勤務時間外」という。）における研究室の利用は以下のとおりとする。
1)勤務時間外における研究室の使用は、使用する講座等の責任ももとに行う。
2)勤務日における時間外の空調、換気は在室者の確認ができた区域について午後８時（冷房期間中は午後９時）まで延長して運転する。
3)勤務時間外におけるＲＩ総研棟への入館は、管理区域立入証（磁気カード）により入館をする。
4)勤務時間外における研究室の使用を許可された者は、「時間外使用マニュアル」を遵守するものとする。
（３）年末、年始の休業日及び床面洗浄の作業日は、研究室の使用を停止する。
３．個人被曝線量当量の測定
（１）新たに管理区域に立ち入るときは、管理室に申し出てフィルムバッジの登録をすること。
（２）フィルムバッジは、男子は胸部、女子については腹部に着用する。
実効線量当量として、１センチメール線量当量（Ｈ１cm）が、組織線量当量として皮膚については３ミリメートル線量当量（Ｈ３ｍｍ）、眼の水晶体については７０マイクロメートル線量当量（Ｈ７０μm）及び女子については腹部の組織線量当量として１センチメール線量当量が測定される。
（３）フィルムバッジによる測定結果は、ＲＩ総研より４半期ごとに立入り者及び立入り者の所属する部局の長に通知をする。
４，放射線測定機の予約、使用について
（１）使用に先立ち、予約・使用簿に所属、使用者名及び連絡先（内線番号）を必ず記入すること。
（２）測定機の予約時間は、教室ユーザー責任者会議の申し合わせにより次のとおりとする。但し、午後８時以降については、時間制限を解除する。
機種 | 形式 | 予約時間
液体シンチレーションカウンター | ＬＳＣ－６０２Ａ | 制限なし
液体シンチレーションカウンター | ＬＳＣ－６０２Ｂ | 制限なし
液体シンチレーションカウンター | ＬＳＣ－７０３Ａ | １日１教室２時間
液体シンチレーションカウンター | ＬＳＣ－７０３Ｂ | １日１教室２時間
液体シンチレーションカウンター | ＬＳＣ－３５００ | １日１教室２時間
オートガンマカウンタ | ＡＲＣ－３０１ | １日１教室２時間
オートガンマカウンタ | ＡＲＣ－３０１Ｂ | １日１教室６時間
オートガンマカウンタ | ＡＲＣ－３６１ | １日１教室６時間
５－３ ＲＩの入手と保管
１，ＲＩの使用申込について
（１）放射性同位元素を入手しようとする場合は、あらかじめＲＩ総研管理室へ放射性同位元素使用申込書を提出し、放射線取扱主任者の承認を得ること。
（２）ＲＩを使用するとき者は，管理室で使用記録簿に必要な事項を記載し，使用する数量づつ出庫する。
（３）使用後は，汚染検査結果等を測定し検査票を放射線取扱主任者に提出すること。
（４）放射性物質は必ず貯蔵室の貯蔵箱で保管すること。ＲＩ容器（バイアル瓶）を実験室内の冷蔵庫等に保管することは出来ない。
２，ＲＩの入手から使用まで
５－４ 管理区域への入退室のとき
（１）管理区域への立入りの場合は、フィルムバッジを指定の部位に付ける。
（２）更衣室でＲＩ実験衣、スリッパを着用する。
（３）管理区域への入退室は、入退室管理システムにより行う。
（４）管理区域よりの退出時には、サーベイメーターで実験台及びその周囲の床面の表面汚染を検査する。
汚染検査の結果、異常がある場合は直ちに管理室に通報すること。
なお、ＲＩを出庫するときは、検査票にその結果を記入し管理室に提出すること。
（５）フィルムバッジは、退出時に所定のラックに保管し、毎月末に放射線取扱主任者に提出する。
入退室管理システムについて
（１）管理区域立入許可証（磁気カード）は、ＲＩ総研の放射線業務従事者（登録者）に交付され、 管理区域への入退室及び勤務時間外の入館に使用できる。
（２）カードに、所属・氏名を記入し、他人に貸与叉は譲渡しないこと。
（３）カードは、入室の時間制限を行う。
（４）カードによる入室の方法
1)入室用カードリーダの表示が「カードを入れて下さい」となっていることを確認しカードを入れる。
２）入室目的の画面が表示される。必要な項目にカーソルを移動、もしくは該当する２桁の数字を テンキーにより入力しEnを押す。（使用目的が入力できる。
３）使用場所の画面が表示される。２）入室目的と同様の方法で、主に使用する室を選択しEnを押す。 （使用場所が入力できる。）
４）入室目的、使用場所の表示を確認しEnを押す。
５)電気錠が解除されるのでカードを持って入室する。
（５）退室の方法
1)退室用カードリーダの表示が「カードを入れて下さい」となっているこ とを確認しカードを入れる。
2)ハンドフットクロスモニタで手、足の検査並びに衣類の表面汚染の検査をする。
3)手足及び衣類の汚染検査で異常がなければ退室できる。
（６）カードの有効期限は、当該年度限りとする。
５－５ 放射性廃棄物の取扱について
１，放射性廃棄物の分類について。
廃棄物は、非放射性の廃棄物と放射性廃棄物に分類し、所定の容器に入れること。
（１）非放射性（ＣＯＬＤ）の廃棄物の分類
容 器
可 燃 物 | 青色の角型ポリペール
不 燃 物 | 青色の丸型ポリペール
※青色ポリ容器はＣＯＬＤ容器です。汚染した紙、手袋等のＨＯＴ廃棄物を入れないこと。
（２）放射性（ＨＯＴ）の廃棄物
| 品 目 | 容 器
可 燃 物 | 紙、布、木片等 | オレンジ足踏容器
難 燃 物 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、酢酸ビニル等 | グレー廃棄物容器
不 燃 物 | ガラス、陶器等 | 赤色廃棄物容器
金属、ゴム、アクリル、塩ビ等
無機液体 | 水溶性液体で、ＰＨ５－９とする | 黒色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器
有機液体 | 液体シンチレーション廃液 | ６リットル角型ポリ瓶
動 物 | 動物死体及びその部位、排泄物 | マイクロ波乾燥処理
２，放射性有機廃液の焼却処理について
１）焼却するための条件
液体の種類 | 液体シンチレーションカウンタ廃液
核 種 | ３-Ｈ，１４-Ｃ，３２-Ｐ，３５-Ｓ，４５-Ｃa
放射能濃度 | ３-Ｈ，１４-Ｃ，３５-Ｓは，３７Ｂq／cm３
３２-Ｐ，４５-Ｃaは，３.７Ｂq／cm３
化学的条件 | 難燃性化合物及び爆発性化合物を含んでいないこと
過塩素酸，三塩化酢酸，塩酸等の酸を含んでいないこと
ＰＨが５－９であること
有害金属元素及び化合物含まないこと
２）管理室に引き渡すとき
1) 貯留は，管理室で貸与する専用の容器を使用すること
2) 濾紙等でろ過を行い沈澱物・固形物を除去しておくこと。
3) 水溶性廃液や洗浄液を混入しないこと
３）燃焼条件より逸脱した廃液については，蒸留，脱水剤によるＲＩの除去，無機塩による解乳化と脱水等の前処理を行うこと，
３，廃棄するときの注意
１）バイアル、試験管等の中の液体は必ず抜き取ること。
２）廃液は、その日の実験が終了した時点で、保管廃棄室叉は、一時保管室の専用容器に保管すること。
３）注射針は、注射筒から取り外し専用の容器に入れること
４）液体シンチレーターの廃液は、管理室で貸与する専用のポリ容器を使用すること。
５）体廃棄物を、フード、実験台、流し等の下に長期間保管しないこと、所有者不明、変質、容器破損による汚染等好ましからぬ事態が生じるので、速やかに管理室へ引き渡すこと。
５－６ 実験室の整理・整頓、清掃について
（１）実験室は、当該使用教室で４半期ごとに実験器具・試薬類等の整理をし、清掃を行うこと。
（２）上記の他、年間に２回（８月と３月を予定）床の洗浄、ワックス塗布を行う。なお、当日は、研究室の使用を停止する。
（３）廃液、特に液体シンチレーション廃液は容器破損等が懸念されるため早めに管理室に連絡し引き渡すこと。
６ 緊急時の措置と事故防止
１，火災等のとき
（１）大声をあげ、近傍の者に応援を求めながら初期消火に努める。
（２）ＲＩによる被曝防止、汚染拡大に注意する。
（３）直ちに放射線取扱主任者（勤務時間外の場合は医学部宿直室）及び状況を判断して消防署に通報すること。
２．ＲＩ事故のとき
放射線障害が発生するおそれのある事態が発生した場合は、自身及び近傍の者に、障害が拡大しないように努めるとともに、直ちに緊急時の連絡順序によって通報すること。
３．緊急時の連絡順序
勤 務 時 間 | 勤 務 時 間 外 | 勤 務 時 間 外
| 汚染、設備故障等のとき | 火 災 等 の と き
６－２ ＲＩ総研における火災等の事故防止措置
１．火災等の防止
（１）教育訓練
１）放射線業務従事者に対する、管理区域への立ち入り前及び立ち入り後の教育訓練において、火災等の防止、緊急時の措置、汚染の拡大防止等の周知徹底を図る。
２）消防訓練等が実施されるときは、ＲＩ施設職員及び利用者は積極的に参加し、平素から防災意識の高揚に努める。
３）利用者は、日頃から使用室近辺の消化器の位置を念頭に入れておくこと。
（２）持ち込み物品の制限
１）机、棚等は不燃性、難燃性の材質の物を使用すること。
２）発火性、引火性の薬品、可燃物は作業室に大量に持ち込まないこと。
３）ガスストーブの使用は、禁止する。
４）実験に必要な物品以外の持ち込みは、禁止する。
（３）機器の使用上の注意
１）機器は、定期的に点検を行うこと。
２）不完全な機器、正常に作動しない機器は使用しないこと。
３）機器の使用者が、その取扱に習熟していない場合は、指導を受けること。
４）機器の電源を多口分岐（タコ足）で使用しないこと。
５）高温になる機器の周辺には、可燃物を置かないこと。
６）整理整頓を行い周囲の環境を常に良好に保つこと。
（４）火気の点検の実施
１）火気及び火気を発生するおそれのある高い電圧、高温で使用する機器・設備等（以下「火気及び火気を発生する機器・設備等」という。）を使用している者は、原則としてその場所を離れないこと。
２）火気及び火気を発生する機器・設備等を使用している者は、使用中である旨を実験室入り口に表示するとともに、定期的に注意点検をすること。
３）退出時は、使用室内が異常のないことを確認すること。
４）火気及び火気を発生する機器・設備等を使用している者が、やむを得ずＲＩ総研から一時的に離れる場合は、その旨を管理室に報告すること。
２．機器の持ち込み
（１）講座等で保有する機器（備品）をＲＩ総研に持ち込む場合は、所定の様式によりＲＩ総研物品供与官に申し出るものとする。
（２）上記機器を管理区域から持ち出すときは、必要な測定を行いその結果を記録し、放射線取扱主任者の承認を得なければならない。
３．管理区域への出入りについて
（１）管理区域への立ち入り及び退出は、必ず登録者各自に交付された管理区域出入り許可証を使用して行うこと。
（２）複数の者が、１名の出入許可証により同時に入室又は退室しないこと。
（３）出入許可証を他人に貸与し、若しくは他人の出入許可証を使用した場合は、その許可証の使用を停止する。
４．規則の遵守
（１）ＲＩ総研における放射線障害の防止及び同施設の円滑な利用のため、また、火災等の事故の発生を未然に防止するため、徳島大学放射線障害防止規則、徳島大学放射性同位元素総合研究室共通運営細則等で定められた事項を遵守すること。
（２）ＲＩ総研における実験は、当該講座等の主任教授の責任のもとに行うこと。
（３）放射性同位元素を必要としない実験・実習は、当該講座等で行い、ＲＩ総研の実験室を使用しないこと。
５．休日、勤務時間外の使用
休日、勤務時間外においてＲＩ総研の使用を許可された者は、上記の他に「時間外使用マニュアル」で定められた事項を遵守し、事故防止に万全を期すること。
検 査 票
平成 年 月 日
ＲＩ許可番号
実験者氏名
１，ハンド・フット・クロスモニタまたはサーベイメータによる汚染状況の測定。
１）次の項目について表面汚染の状況を測定し、異常がなければ〇印をつける。
（１）手 （２）足(ｽﾘｯﾊﾟ) （３）衣類 （４）床面 （５）実験台
２）管理区域から持ち出す物品、器具の汚染状況を測定した結果。
（１）異常なし （２）異常があった
３）測定した結果、異常があった場合。
その部位、物品叉は場所
測定値 （μＳv／h , mＲ／h , COUNT／m）
２，実験室の線量当量測定。
本日の実験が終了後、実験の都合によりＲＩを実験室内に残す場合、そのＲＩより５０cm離れた位置における線量当量をサーベイメータで測定して下さい。
測定値 （μＳv／h , mＲ／h , COUNT／m）
３，管理区域（ＲＩ総研）よりＲＩを持ち出しますか。
１）移管（譲渡）のため持ち出す。
２）持ち出しはしない。
http://ric6.ri.tokushima-u.ac.jp/Labo/shisetsu/riyo.html